|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ |
| --- | --- |
|  | RiOs( и Elix( |

Elix 20, Elix 35, Elix 70 и Elix 100

RiOs 30, RiOs 50, RiOs 100, RiOs 150, RiOs 200

Примечание

Данное Руководство пользователя ссылается на компонент, называемый 'TAG' сенсор. Данная версия Вашей системы может не включать этот 'TAG' сенсор. Просим Вас не обращать внимания на все ссылки на этот компонент при чтении данного руководства пользователя.

Примечание

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения и не должна рассматриваться как принятие Millipore Corporation каких-либо обязательств. Millipore Corporation не несет ответственность за возможные неточности, которые могут встретиться в настоящем документе. Настоящее руководство считается полным и точным на момент публикации. Millipore Corporation ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за случайный или косвенный ущерб, связанный с или возникающий вследствие использования настоящего руководства.

Наша корпорация занимается производством и реализацией систем очистки воды, предназначенных для получения чистой или сверхчистой воды с определенными характеристиками, включая, например, мкCм/см, Е, ТОС, КОЕ/мл, Eu/мл на выходе из системы очистки, при условии, что в установку подается вода качество которой соответствует спецификациям, а установка проходит регулярное техническое обслуживание в соответствии с указаниями изготовителя.

.

Наша корпорация не гарантирует пригодность данных установок для каких-либо особых применений. Пользователь должен определить, соответствует ли качество получаемой воды его ожиданиям, соответствует ли нормативам и законам, а также нести ответственность за использование такой воды.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

© 2003 MILLIPORE CORPORATION. ОТПЕЧАТАНО ВО ФРАНЦИИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ДАННАЯ КНИГА ИЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЕЕ ЧАСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНА В ЛЮБОЙ ФОРМЕ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ.

PF08835

ИСПР. 1-11/03

Торговые марки

Millipore является зарегистрированной торговой маркой Millipore Corporation.

Elix является зарегистрированной торговой маркой Millipore Corporation.

Progard является торговой маркой Millipore Corporation.

Q-Gard является зарегистрированной торговой маркой Millipore Corporation.

RoClean является торговой маркой Millipore Corporation.

Все другие торговые марки являются торговыми марками соответствующих производителей.

Стандартная гарантия Millipore

Millipore Corporation (Millipore) гарантирует, что ее продукция соответствует применяемым официальным спецификациям, при использовании в соответствии с инструкциями, в течение периода одного года с момента поставки продукции. MILLIPORE НЕ ВЫДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ. Представленная здесь гарантия, а также данные, спецификации и описания продукции Millipore, приводимые в публикуемых каталогах Millipore и литературе по данной продукции не могут быть изменены кроме как при наличии письменного соглашения, подписанного ответственным служащим Millipore. Заявления, устные или письменные, не соответствующие условиям настоящей гарантии или данным публикациям, не являются официальной позицией компании и, если были где-либо сделаны, не могут считаться основополагающими.

В случае нарушения данной гарантии, Millipore обязуется отремонтировать или заменить (по выбору корпорации) соответствующий продукт или его деталь, при условии скорейшего уведомления Millipore о таком нарушении. Если после предпринятых попыток Millipore не сможет отремонтировать или заменить продукт или его деталь, корпорация возместит пользователю стоимость применяемого продукта или его детали. MILLIPORE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, НЕСТАНДАРТНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДИРЕКТИВАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Elix

♦	Система Elix, упомянутая выше, производится на заводе Millipore SAS-67120 Molsheim – FRANCE, система качества которого утверждена уполномоченным регистрационным органом на соответствие стандартам системы качества ISO9001.

♦	Мы гарантируем, что данные лабораторные системы Elix спроектированы и изготовлены в соответствии со следующими директивами Европейского Совета:

- 89/336/CEE в отношении электромагнитной совместимости

- 73/23/CEE в отношении электрооборудования, предназначенного для использования в рамках оговоренных пределов напряжения

♦	Стандарты, на соответствие которым гарантируется данная продукция, следующие:

EN 61326-1: 1997: Электрооборудование для измерения, контроля и лабораторных целей – требования по электромагнитной совместимости.

EN 61010-1: 2001: Требования по технике безопасности для электрооборудования для измерения, контроля и лабораторных целей.

Гай РЕЙМАН

Менеджер по качеству

Содержание

Глава 1	Ведение	1

1-1	Как пользоваться данным Руководством	1

Соответствие данного руководства вашей системе очистки воды	1

Информация по установке	1

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРОМ (ЖКИ)	2

Общепринятая аббревиатура, используемая в данном руководстве	4

1 -2	коэффициенты пересчёта	5

1 -3	информация по технике безопасности	6

Положения техники безопасности	6

Символика техники безопасности	6

1 -4 	Адреса Millipore	7

Телефон	7

Адрес Интернет и электронной почты	7

Завод-изготовитель	7

Глава 2	Информация о продукции	8

2-1	Характеристики очищенной воды Elix	8

Скорость очистки воды	8

Характеристики очищенной воды	8

2-2	Глубина очистки	9

Что значит глубина очистки обратного осмоса(ОО)?	9

Глубина очистки системы ELIX	9

2-3	Схема расположения основных компонентов	10

Схематическое изображение системы Elix	10

Условные обозначения на схеме	10

Устройство картриджа ОО в Elix системах	11

2-4 	Описание входных и выходных соединений	12

Порты	12

Порт DRAIN [ДРЕНАЖ] 1	12

Порт FEED [ПИТАНИЕ] 2	12

Порт CONC. [ОТБРОС] 3	12

Порт PRODUCT [ОЧИЩЕННАЯ ВОДА] 4	12

Порт 5	12

Порт 6	12

Порт 7	12

УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ И RS 232	12

УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ	12

RS232	12

Изолирующие шайбы	13

Изолирующая шайба 1	13

Изолирующие шайбы 2-7	13

2-5	Описание основных компонентов	14

Впускной электромагнитный клапан	14

Индикатор расхода	14

Картридж предвартельной очистки системы Progard TL	14

Назначение картриджа предвартельной очистки системы Progard TL	14

Типы картриждей предварительной обработки Progard	14

Какой тип Progard TL использовать?	14

Когда следует менять картридж Progard TL ?	14

Каталожные номера картриджей предварительной очистки системы Progard TL 1 или 2	15

Картриджи предсистемной предварительной очистки PrePak L1	15

Назначение картриджа предсистемной предварительной очистки PrePak L1	15

Что необходимо для PrePak ?	15

Когда следует менять PrePak ?	15

Каталожный номер PrePak и каталожный номер держателя для картриджа	15

Продувочный клапан	15

Сигнализатор давления питающей воды	16

Ячейки для определения электропроводности питающей воды и фильтрата	16

ОО насос (мотор + крышка насоса)	16

ОО картридж(и)	16

Регулятор расхода	16

Отводной электромагнитный клапан ОО фильтрата	17

Датчик давления	17

Регулятор обратного давления	17

Контрольное устройство ОО отброса	17

Электромагнитный клапан ОО отброса	17

Модуль Elix	17

Датчик электрического сопротивления очищенной воды	17

УФ-лампа	18

Что делает УФ-лампа?	18

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ УФ-ЛАМПУ?	18

Каталожный номер УФ-лампы	18

2-6	Описание компонентов по выбру	19

Картридж для обработки воды QGard TL1 (по выбору)	19

Назначение картриджа для обработки воды QGard TL1	19

Как использовать картридж для обработки воды QGard TL1 с системой Elix?	19

Каких типов бывают картриджи обработки воды QGard TL1?	19

Когда следует менять QGard TL?	19

Датчик сопротивления контура (по выбору)	19

Монитор A10 ООУ (по выбору)	20

Что делает A10?	20

Какое техническое обслуживание необходимо для А10?	20

Каталожный номер УФ-лампы монитора А10: ZFA10UV01	20

Следует ли калибровать А10?	20

2-7	Технические характеристики	21

Размеры	21

Высота, ширина и глубина системы	21

Транспортный контейнер	21

Вес	22

Рабочий вес	22

Вес без воды	22

Транспортный вес	22

Влажный вес Progard TL	22

Рабочие давления	22

Окружающая среда	22

Электрическая часть	23

Электропотребление при различных напряжениях	23

Конструкционные материалы смачиваемых компонентов	23

Уровень шума	23

Пределы измерения проводимости, температуры, давления и расхода воды	23

Глава 3	Использование Elix системы	24

3-1	Как Elix система доставляет чистую воду в нормальном режиме	24

SDS и контуры	24

Автоматический метод	24

Ручной метод	24

При появлении предупредительного сообщения	25

3-2 	Система Elix с добавлением фильтра очистки воды, детектора сопротивления контура или монитора А10	26

3-3	КАК ПРОНАБЛЮДАТЬ РАБОТУ ELIX СИСТЕМЫ	27

3-4	 КАК С ПОМОЩЬЮ ЖКИ УЗНАТЬ СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА И ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	30

Серийный номер, находящийся на корпусе Elix системы	30

Серийные номера и другая информация, получаемая с помощью ЖКИ	30

3-5 	Что означают различные операционные режимы?	32

Глава 4	Техническое обслуживание	33

4-1	Таблица регулярного технического обслуживания	33

4-2	 КАК ЗАМЕНИТЬ PROGARD TL	34

Когда менять Progard TL	34

Извлечение отработанного Progard TL	34

Установка нового Progard TL	35

4-3	КАК ЗАМЕНИТЬ УФ-ЛАМПУ ВНУТРИ ELIX СИСТЕМЫ	36

4-4	КАК ПРОВЕРИТЬ И НАСТРОИТЬ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА	36

4-5	КАК ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ОО КАРТРИДЖ(И)	37

Что необходимо для проведения дезинфекции ОО картриджей	37

Автоматическая дезинфекция	37

Картридж для предварительной системной хлорной обрабрки Progard TL с хлорной таблеткой внутри	37

Как дезинфицировать ОО картриджи в автоматическом режиме	37

Ручной способ дезинфекции	37

Комплект чистящего порта	37

Хлорные дезинфицирующие таблетки	38

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ОО КАРТРИДЖИ ВРУЧНУЮ?	38

КАК ПРОВЕСТИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ КАРТРИДЖА ВРУЧНУЮ	39

4-6	КАК ЧИСТИТЬ ОО КАРТРИДЖИ	41

Что необходимо для чистки ОО картриджей	41

Комплект чистящего порта	41

Таблетки RoClean A или RoClean B	41

Какой очиститель выбрать - RoClean A или RoClean B?	41

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ОО КАРТРИДЖИ?	41

КАК ЧИСТИТЬ ОО КАРТРИДЖ ВРУЧНУЮ	42

4-7 	КАК ЗАМЕНИТЬ КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОДЫ QGARD TL1	45

Когда заменять картридж QGard TL	45

Удаление отработанного картриджа QGard TL	45

Установка нового QGard TL	46

4-8	Как чистить монитор А10 ООУ	47

КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ ЧИСТКА МОНИТОРА А10?	47

Для чего необходима чистка монитора А10?	47

Как выполнять чистку монитора А10?	47

КАК УЗНАТЬ ВРЕМЯ, ОСТАВШЕЕСЯ ДО КОНЦА ЧИСТКИ МОНИТОРА А10	49

Как прервать чистку монитора А10	49

4-9	КАК ЗАМЕНИТЬ УФ-ЛАМПУ МОНИТОРА А10	50

4-10	Как прокалибровать Монитор А10 ООУ	50

Глава 5	Поиск и устранение неисправностей	51

5-1 	Сообщения о техническом обслуживании, предупредительные, об аварийной остановке и пользовательские	51

Типы сообщений	51

КАК СООБЩЕНИЯ ВЫВОДЯТСЯ НА ДИСПЛЕЙ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ	51

5-2	Если показано сообщение предупредительное или о техническом обслуживании	53

Глава 6	Информация для оформления заказа	62

6-1	Каталожные номера для расходных компонентов	62

6-2 	Каталожные номера для дополнений	63

6-3	Каталожные номера всех Elix систем	64

Глава 7	Приложения	65

Приложение 1	Как заменить главный сетевой предохранитель	65

Приложение 2	Перед установкой:  что находится внутри комплекта поставки	66

Приложение 3	Постустановочный контрольный список	67

Что представляет собой постустановочный контрольный список?	67

Постустановочный контрольный список	67

Приложение 4	Требования к питающей воде	70

Требования к расходу питающей воды	70

Требования к давлению питающей воды	70

Требования к трубным соединениям питающей воды	70

Требования к химическому составу питающей воды	70

Требования к температуре питающей воды	70

# Глава 1	Ведение

## 1-1	Как пользоваться данным Руководством

### Соответствие данного руководства вашей системе очистки воды

Данное руководство предназначено для систем очистки воды Millipore Elix 20, Elix 35, Elix 70 или Elix 100

Данное Руководство пользователя предназначено для использования в нормальном режиме эксплуатации и технического обслуживания систем очистки воды Elix 20, Elix 35, Elix 70 или Elix 100. Мы настоятельно рекомендуем полностью прочитать данное руководство и полностью уяснить его содержание, перед тем как приступать к процедурам эксплуатации и технического обслуживания данной системы очистки воды.

Вы легко можете определить тип Вашей системы очистки воды, не смотря её каталожный номер. Тип системы Elix указан над кнопочной панелью на передней части корпуса Elix System.

Просим Вас обратиться в Millipore, если данное руководство не соответствует Вашей системе очистки воды.

### Информация по установке

|  | ВАЖНО! ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. УСТАНОВКА ДАННОГО ПРОДУКТА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ MILLIPORE. Документация по подготовке к установке и по установке систем Elix, упомянутых выше, отсутствует в данном руководстве. Для приобретения данной информации обратитесь в Millipore. |
| --- | --- |

В приложении 2 приводится предустановочный контрольный список, а в приложении 3 – постустановочный контрольный список. Эти списки можно использовать для подтверждения того, что вы получили необходимые для установки компоненты, а также, что система установлена в соответствии со всеми требованиями.

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРОМ (ЖКИ)

Кнопочная панель и ЖКИ показаны на рисунке внизу. Нажмите на кнопку панели, которая находится на одной линии с обозначением желаемого действия. Например, если Вы хотите перейти от режима STANDBY [ОЖИДАНИЕ] в режим SETUP [НАСТРОЙКА], нажмите кнопку на панели как показано ниже.

В данном руководстве нажатие кнопки на панели будет обозначаться так:

Существует несколько символов, которые могут высвечиваться на кнопочной панели. Их значения приводятся ниже.

| Символ | ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ |
| --- | --- |
|  | СИМВОЛ: НАЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ. При нажатии кнопки, расположенной рядом с этим символом, экран ЖКИ сразу же меняется на следующий. |
|  | СИМВОЛ: НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ. Нажатие кнопки, расположенной рядом с этим символом и удерживание ее в течение 2-3 секунд меняет экран ЖКИ на следующий. |
|  | Нажатие кнопки, расположенной рядом с этим символом, меняет экран ЖКИ на следующий, внутри того же самого программного раздела. |
|  | При нажатии кнопки, расположенной рядом с этим символом, происходит выход из текущего программного раздела и возврат в корневое меню. |
|  | Нажатием кнопки, расположенной рядом с этим символом, осуществляется переключение между различными параметрами, показанными на дисплее. |
|  | Нажатием кнопки, расположенной рядом с этим символом, прибавляют значение параметра, показанного в данный момент на дисплее. |
|  | Нажатием кнопки, расположенной рядом с этим символом, уменьшают значение параметра, показанного в данный момент на дисплее. |

Некоторые примеры различной работы с кнопками показаны ниже.

| При нажатии и удерживании в течение нескольких секунд кнопки рядом со STANDBY [ОЖИДАНИЕ] экран ЖКИ меняется | При нажатии кнопки рядом с DATA [ДАННЫЕ] немедленно меняется ЖКИ |
| --- | --- |

При нажатии этой кнопки (() экран ЖКИ прокручивается до следующего экрана ЖКИ, содержащего информацию DATA [ДАННЫЕ]. В данном примере, DATA – это программный раздел, связанный с экранами ЖКИ и кнопочной стрелкой, показанной выше.

При нажатии этой кнопки (Х) ЖКИ экран прокручивается до корневого меню

### Общепринятая аббревиатура, используемая в данном руководстве

| Аббревиатура | Полный текст + комментарии |
| --- | --- |
| µS/cm | Микро Сименс на сантиметр (мкСм/см) |
| BSP, MBSP, FBSP | Британская нормальная резьба, наружная британская нормальная резьба, внутренняя британская нормальная резьба. |
| CFU/ml | Колониеобразующая единица на мл (КОЕ/мл) |
| Fl | Индекс загрязнения |
| GAZ | Тип резьбы (метрическая резьба) |
| кPа | Кило Паскаль (кПа) |
| L | Литр (л) |
| LCD | Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) |
| LED | Светодиод |
| LPH | Литры в час (л/ч) |
| LPM | Литры в минуту (л/мин) |
| LSI | Индекс насыщения Лендлера |
| мм | Миллиметр |
| М.W. | Молекулярная масса (М.М.) |
| нм | Нанометр |
| NPT | Стандартная трубная резьба |
| NPTF | Стандартная трубная резьба внутренняя |
| NPTM | Стандартная трубная резьба, наружная |
| OD | Наружный диаметр |
| RО | Обратный осмос |
| TOC | Общий органический углерод (ООУ) |

## 1 -2	коэффициенты пересчёта

| Исходная единица | Переведённая единица | Множитель | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| литры | галлоны США | 0,258 | 1 л = 0,264 галлонов США |
| литры | имперские галлоны | 0,215 | 1 л = 0,220 имперских галлонов |
| мм | дюймы | 0,03937 | 1 дюйм = 25,4 мм = 2,54 см |
| мм | футы | 0,0037 | 1 фут = 304,8 мм = 30,48 см |
| кг | фунты | 2,2 | 1 kg = 2,2 фунтов |
| бар | фунты на кв. дюйм | 14,7 | 1 бар = 1 b= 14,7 фунтов/кв.дюйм |
| бар | кПа | 100 | 1 бар = 100 кПа |
| °C | °F | (1,8 *°C) + 32 | 25 °C = 77 °F |
| л/мин | галлоны США в минуту | 0,264 | 500 мл/мин, = 0,500 л/мин = 0,132 галлонов США /мин, |

## 1 -3	информация по технике безопасности

### Положения техники безопасности

Система Elix должна эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. В частности, необходимо следовать указанным гидравлическим и электротехническим параметрам системы. Важно, чтобы данное оборудование использовалось в соответствии с данным руководством, поскольку его использование иным образом может нарушить требования по технике безопасности для системы Elix.

|  | Никогда не открывайте корпус системы Elix. Внутренние электрические и механические компоненты системы Elix могут представлять опасность. Квалифицированный сервисный специалист Millipore должен выполнять всю необходимую работу при открытом корпусе системы Elix. |
| --- | --- |

### Символика техники безопасности

| Символ | Значение символа |
| --- | --- |
|  | Символ ОПАСНО, используется для обозначения тех инструкций данного руководства, которые требуют осторожности и аккуратности. Символ ВНИМАНИЕ, используется для обозначения тех инструкций данного руководства, которые требуют аккуратности. УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ, используется для обозначения тех мест на корпусе системы Elix или внутри него, где существует вероятность УФ-излучения. ОПАСНО, используется для обозначения потенциально опасных мест на корпусе системы Elix или внутри него. ЗАЗЕМЛЕНИЕ, используется для обозначения мест подключения заземления на корпусе системы Elix или внутри него. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ, используется для обозначения тех мест на корпусе системы Elix или внутри него, где существует потенциальная электрическая опасность. |

## 1 -4 	Адреса Millipore

### Телефон

См. визитную карточку (карточки) на внутренней стороне обложки Вашего Руководства пользователя.

### Адрес Интернет и электронной почты

По адресу электронной почты, указанному ниже, Вы можете присылать вопросы в Millipore. На Интернет-сайте Millipore Вы можете найти адреса, номера телефонов и факсов и другую информацию.

Адреса Интернет-сайтов: 	www.millipore.com	Email: H2O@millipore.com

www.millipore.com/techservice

### Завод-изготовитель

Millipore SAS

67120Molsheim

Франция

# Глава 2	Информация о продукции

## 2-1	Характеристики очищенной воды Elix

### Скорость очистки воды

Скорость очистки Elix 20, Elix 35, Elix 70 и Elix 100

| СИСТЕМА ELIX | СКОРОСТЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ Номинальная скорость очистки при 7-30°С ( См. две последние строки данной таблицы) |
| --- | --- |
| Elix 20 | 20л/ч |
| Elix 35 | 35 л/ч |
| Elix 70 | 70л/ч |
| Elix 100 | 100 л/ч |
| Температура воды < 25 °C и рабочее давление 10 бар |
| Температура воды ( 25 ° и рабочее давление 7 бар |

### Характеристики очищенной воды

- Удельное сопротивление >5 MОм.см (при 25°С) обычно 10-15 МОм.см (когда CO2 < 30 частиц/миллион в исходной воде)

- Удельная электропроводность < 0,2 мкСм/см (при 25°С) обычно 0,067-0,10 мкСм (когда CO2 < 30 частиц/миллион в исходной воде)

- ООУ < 30 частиц/миллиард

- Микроорганизмов < 10 КОЕ/мл

- Удаления кремния > 99,9%

## 2-2	Глубина очистки

### Что значит глубина очистки обратного осмоса(ОО)?

В картридже ОО имеется один вход для питающей воды и две струи на выходе. Одна выходящая струя называется обратноосмотическим фильтратом, а другая – обратноосмотическим отбросом.

Процент ОО глубины очистки показывает отношение расхода ОО очищенной воды к расходу ОО питающей воды. Он показывает, какое количество чистой воды получается при помощи ОО.

Процент ОО глубины очистки рассчитывается по формуле:

% глубины очистки = [(расход фильтрата/расход питающей воды] * 100%

Мембранный процент глубины очистки равен глубине очистки с помощью одного картриджа ОО.

Системный процент глубины очистки определяется как суммарное количество производимой воды по отношению к количеству воды, входящей в систему Elix.

В большинстве случаев мембранная и системная глубина очистки не одинаковы.

### Глубина очистки системы ELIX

Система Elix может работать на уровне системной глубины очистки от 30% до 70%. Этот показатель зависит от нескольких факторов, в том числе от химического состава питающей воды.

Определение системной глубины очистки дано выше. См. «Что значит ОО глубина очистки ?»

Глубина очистки системы Elix имеет заводскую предустановку. При желании глубина очистки системы Elix может быть изменена. Обращайтесь за помощью в Millipore.

Слишком низкая заданная системная глубина очистки будет являться причиной большого расхода воды. Низкая глубина очистки наблюдается тогда, когда большое количество отброса по отношению к фильтрату сливается в дренаж (т.е. обратноосмотическая глубина очистки = 5%).

Слишком высокая установка системной глубины очистки может привести к засорению картриджей ОО. Высокая глубина очистки наблюдается тогда, когда очень малое количество ОО отброса относительно фильтрата сливается в дренаж (т.е. обратноосмотическая глубина очистки 80%).

## 2-3	Схема расположения основных компонентов

### Схематическое изображение системы Elix

Прохождение воды через систему очистки воды Elix показано здесь в виде блок-схемы. Описание каждого компонента схемы Вы найдёте в следующем разделе.

### Условные обозначения на схеме

| Идентификация буквенных обозначений на схеме вверху |
| --- |
| Компоненты | Описание | Компоненты | Описание |
| A | Впускной электромагнитный клапан | L | Отводной электромагнитный клапан ОО фильтрата |
| B | Индикатор расхода | M | Модуль Elix |
| C | Продувочный клапан | N | Картридж для обработки воды QGard TL 1 (по выбору) |
| D | Картридж предварительной очистки системы Progard TL | O | Датчик электрического сопротивления очищенной воды |
| E | Сигнализатор давления питающей воды | P | УФ-лампа |
| F | Ячейка для измерения электрической проводимости питающей воды | Q | Датчик электрического сопротивления контура (по выбору) |
| G | ОО насос (мотор + крышка насоса) | R | Монитор A10 для измерения ООУ (по выбору) |
| H | Картридж ОО | S | Регулятор обратного давления |
| I | Регулятор расхода | T | Датчик давления |
| J | Ячейка для измерения электрической проводимости фильтрата | U | Контрольное устройство ОО отброса |
| K | Обратный клапан фильтрата | V | Электромагнитный клапан ОО отброса |

### Устройство картриджа ОО в Elix системах

Устройство ОО картриджа для всех типов Elix системы очистки воды показано ниже.

## 2-4 	Описание входных и выходных соединений

Из данного раздела Вы узнаете, как использовать различные порты и другие места соединений, которые находятся слева на передней части корпуса Elix системы.

### Порты

#### Порт DRAIN [ДРЕНАЖ] 1

Порт DRAIN [ДРЕНАЖ] 1предназначен для закрепления ½ -дюймовой трубки (наружн. диаметр) ОО отброса. Через этот порт ОО отброс покидает Elix систему

#### Порт FEED [ПИТАНИЕ] 2

Порт FEED [ПИТАНИЕ] 2 предназначен для закрепления ½ -дюймовой трубки (наружн. диаметр) питающей воды. Через этот порт питающая вода поступает в Elix систему.

#### Порт CONC. [ОТБРОС] 3

Этот порт предназначен для закрепления 8-мм (наружн. диаметр) трубки отработанной воды модуля Elix. Через этот порт отработанная вода Elix модуля покидает Elix систему.

#### Порт PRODUCT [ОЧИЩЕННАЯ ВОДА] 4

Порт PRODUCT [ОЧИЩЕННАЯ ВОДА] 4 предназначен для закрепления 8-мм (наружн. диаметр) трубки очищенной воды. Через этот порт очищенная вода покидает Elix систему.

#### Порт 5

Порт 5 используется, когда периферийное оборудование подсоединено к Elix системе. С его помощью вода поступает в оборудование внутри Elix системы.

#### Порт 6

Порт 6 используется, когда периферийное оборудование подсоединено к Elix системе. С его помощью вода поступает в оборудование внутри Elix системы.

#### Порт 7

Порт 7 используется, когда периферийное оборудование подсоединено к Elix системе. С его помощью вода поступает в оборудование внутри Elix системы.

### УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ И RS 232

#### УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ

К Elix системе можно подсоединить входящий стерео штепсель от аналогового датчика уровня. Питающее напряжение идущее от этого соединения к датчику уровня в норме составляет 5 В постоянного тока, но может быть установлено 24 В постоянного тока.

#### RS232

Через этот ввод подключается входящий 9-пиновый кабель RS 232 к Elix системе. Входное и выходное напряжение в этом соединении составляют 5 В постоянного тока.

### Изолирующие шайбы

Изолирующие шайбы не имеют сопроводительного текста на левой передней части корпуса Elix системы. Изолирующая шайба представляет собой резиновое приспособление, закрывающее большую часть отверстий на этой стороне корпуса.

#### Изолирующая шайба 1

Нижняя изолирующая шайба имеет обозначение: изолирующая шайба 1. Через эту изолирующую шайбу проходит электрокабель от Elix системы к впускному электромагнитному клапану, расположенному снаружи. Напряжение этого электрокабеля равно 100, 120 или 230 В переменного тока в зависимости от питающего напряжения Elix системы.

#### Изолирующие шайбы 2-7

Через эти изолирующие шайбы электрические кабели входят и выходят из системы Elix. Эти электрокабели предназначены для контроля или питания периферийного оборудования. Напряжение в любом из этих кабелей зависит от используемого оборудования и от интерфейса подключения этого оборудования к панели управления Elix системы.

## 2-5	Описание основных компонентов

### Впускной электромагнитный клапан

Впускной электромагнитный клапан предназначен для управления расходом питающей воды Elix системы.

Впускной электромагнитный клапан расположен снаружи корпуса системы Elix. Он питается переменным током 100, 120 или 230 В от Elix системы через 5-метровый электрокабель. Как правило, он напрямую соединён с трубкой, подводящей водопроводную воду.

### Индикатор расхода

Индикатор расхода располагается внутри каждой Elix системы. Он измеряет суммарное количество питающей воды, поступающей в Elix систему.

По показаниям индикатора расхода можно определить расход ОО отброса. Это помогает при ручной регулировке расхода ОО отброса (процедура, которая иногда производится при установке и в процессе использования Elix системы).

### Картридж предвартельной очистки системы Progard TL

#### Назначение картриджа предвартельной очистки системы Progard TL

Картридж предварительной очистки Progard TL (в дальнейшем называемый "Progard TL") применяется для предотвращения минерального осаждения, органического загрязнения и хлорного окисления мембран обратного осмоса (ОО). Progard TL – это расходный материал, требующий периодической замены во время технического обслуживания Elix системы. Progard TL находится слева на передней части корпуса Elix системы.

Можно приобрести специальный тип картриджа Progard TL с хлорной таблеткой внутри для дезинфекции. При установке такого типа Progard TL в Elix систему дезинфицирующая хлорная таблетка растворяется. Таким образом, происходит дезинфекция ОО картриджа, находящегося ниже картриджа Progard TL. Растворённый хлор покидает Elix систему через дренаж и никогда не попадает в резервуар очищенной воды.

#### Типы картриждей предварительной обработки Progard

Существует 4 типа картриджей Progard TL. Выбор правильного картриджа Progard TL зависит от двух факторов.

Этими факторами являются: общее содержание хлора и степень загрязнения питающей воды. Тип используемого Progard TL определяется величиной этих параметров. Вы можете выбирать между картриджем предварительной очистки Progard TL1 («Progard TL1») или картриджем предварительной очистки Progard TL2 («Progard TL2»). Вы можете выбрать любой из них с хлорной таблеткой внутри или без нее.

#### Какой тип Progard TL использовать?

Пожалуйста, обращайтесь в Millipore. Наши специалисты по прикладным задачам смогут определить подходящий тип предварительной обработки для Вашей Elix системы.

#### Когда следует менять картридж Progard TL ?

Система Elix подскажет Вам, когда заменить Progard TL при помощи сообщения на ЖКИ. На дисплее Elix системы высветится сообщение "EXCHANGE PT PACK IN 14 DAYS" [ЗАМЕНИТЕ КАРТРИДЖ ПО ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ], когда остаток надёжного ресурса Progard TL составит 14 дней. Если картридж Progard TL не будет заменён через 14 дней, то Elix система выдаст сообщение "EXCHANGE PT PACK OVERDUE: XXDAYS" [ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ПО ПРОСРОЧЕНА НА ХХ ДНЕЙ].

Progard TL заменяют в зависимости от длительности его службы, либо от объёма пропущенной через него воды. Elix система может измерять суммарный объём питающей воды, пропущенной через Progard TL. Система также измеряет время, прошедшее с момента замены Progard TL.

С помощью этих двух параметров Elix система может рассчитать ресурс Progard TL. Этот показатель ресурса регулярно обновляется Elix системой. Elix система показывает на дисплее "N/A" [нет данных] для ресурса Progard TL в течение первых 7 дней после установки Progard TL. После истечения этого срока Вы сможете увидеть расчетный ресурс Progard TL.

#### Каталожные номера картриджей предварительной очистки системы Progard TL 1 или 2

См. раздел 6-1 («Оформление заказа»)

### Картриджи предсистемной предварительной очистки PrePak L1

#### Назначение картриджа предсистемной предварительной очистки PrePak L1

Картридж предсистемной предварительной очистки PrePak L1 используется либо с Progard TL 1 либо с Progard TL 2-картриджами предварительной очистки. Картридж предсистемной предварительной очистки PrePak L1 применяется тогда, когда использование одного только Progard TL недостаточно.

Существует единственный тип картриджа предсистемной предварительной обработки PrePak L1 (далее называемый «PrePak» в данном руководстве). PrePak не входит в Elix систему и его следует заказывать отдельно.

#### Что необходимо для PrePak ?

PrePak монтируется на держатель для картриджа снаружи Elix системы. Держатель для картриджа обычно располагается между впускным электромагнитным клапаном и корпусом Elix системы. Держатель для картриджа не включён в Elix систему. Его следует заказывать отдельно.

Инструкция по установке держателя для картриджа находится внутри комплекта поставки. В данном руководстве нет инструкции по монтажу держателя. Если Вы хотите ознакомиться с этой инструкцией до приобретения держателя для картриджа, обратитесь в Millipore.

#### Когда следует менять PrePak ?

Рекомендуется менять PrePak одновременно со сменой Progard TL. Более подробно см. выше раздел «Когда менять картридж Progard TL?».

#### Каталожный номер PrePak и каталожный номер держателя для картриджа

См. разделы 6-1 и 6-2.

### Продувочный клапан

Продувочный клапан используется всякий раз, когда надо снять Progard TL с передней панели Elix системы.

Продувочный клапан открывают в режиме "Pack Change" («Смена картриджа»). При открытом клапане воздух проходит через него. Входящий воздух позволяет воде, находящейся в Progard TL, через Elix систему выйти наружу. Таким образом можно освободить картридж Progard TL от воды. Благодаря этому вода не вытекает из Progard TL при его замене в Elix системе.

### Сигнализатор давления питающей воды

Сигнализатор давления питающей воды представляет собой датчик, который определяет, имеется ли достаточное давление воды в системе на выходе Progard TL. Если давление воды в системе на выходе Progard TL < 0,3 бар в течение ~ 10 секунд, то Elix система выдаст предупреждение: LOW FEED PRESSURE [НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ ВОДЫ]. Это предупреждение сопровождается закрытием электромагнитного клапана и отключением Elix системы.

Сигнализатор давления питающей воды применяется для того, чтобы определить, нет ли засорения Progard TL, или не отключена ли питающая вода.

### Ячейки для определения электропроводности питающей воды и фильтрата

Ячейка электропроводности представляет собой детектор для измерения электропроводности воды. Электропроводность (электропроводность на единицу длины) находится в прямой зависимости от концентрации ионов в воде. Высокая электропроводность свидетельствует о высоком содержании ионов в воде, протекающей через детектор.

Ячейка электропроводности питающей воды располагается за Progard TL и перед картриджем (картриджами) ОО. Ячейка электропроводности фильтрата располагается за картриджем (картриджами) ОО.

В процессе работы Elix системы приводится сравнение показаний ячеек электропроводности питающей воды и фильтрата. Эти данные используются для подсчёта % ОО отброса. Этот процент показывает относительный процент ионов, удалённых из питающей воды («выброшенных в процессе обратного осмоса»).

### ОО насос (мотор + крышка насоса)

ОО насос состоит из мотора и крышки насоса ОО насос предназначен для увеличения скорости нагнетания воды в ОО картридж (картриджи). ОО насос время от времени качает питающую воду в ОО картридж (картриджи).

- Температура воды ( 25 °C	Рабочее давление 7 бар

- Температура воды < 25 °C  Рабочее давление 10 бар

### ОО картридж(и)

Каждый ОО картридж отделяет (отбрасывает) большой процент ионов от водопроводной воды. Помимо этого каждый картридж удаляет большой процент бактерий и органического материала. ОО картридж(и) соединен(ы) так, что образуется единый поток отработанной воды (струя ОО отброса), который направляется в раковину или в слив. Струя ОО отброса – это единственная трубка, выходящая из одного из боковых портов корпуса Elix системы. Все ионы, бактерии и органические вещества, извлечённые в процессе ОО, выбрасываются вместе со струёй ОО отброса.

В системе Elix 35 установлен один ОО картридж. В системе Elix 70 установлено два ОО картриджа. В системе Elix 100 установлено 3 ОО картриджа.

В системе Elix 20 установлен один ОО картридж. ОО картридж Elix 20 рассчитан на более низкую скорость потока, по сравнению с ОО картриджем Elix 35.

### Регулятор расхода

Регулятор расхода ограничивает скорость потока ОО фильтрата до ~ 50 л/ч. Исключением является ОО картридж Elix 20. Его регулятор расхода ограничивает скорость потока ОО фильтрата до ~ 30 л/ч.

### Отводной электромагнитный клапан ОО фильтрата

Отводной электромагнитный клапан ОО фильтрата предназначен для отвода ОО фильтрата в слив в режиме Elix системы RINSING [ПРОМЫВАНИЕ] и в режиме R.O. RINSE [ОО ПРОМЫВАНИЕ].

### Датчик давления

Датчик давления предназначен для измерения давления воды вблизи регулятора обратного давления. Давление измеренной воды отображается на ЖКИ.

### Регулятор обратного давления

Регулятор обратного давления необходим для регулировки давления ОО насоса. Он также регулирует количество воды в струе ОО отброса, которое направляется обратно на вход ОО насоса.

### Контрольное устройство ОО отброса

Контрольное устройство ОО отброса предназначено для регулировки стока ОО отброса. Предположим, что в системе Elix 70 скорость стока ОО отброса равна 120 л/ч. Теперь предположим, что необходимо снизить сток ОО отброса до 80 л/ч. Контрольное устройство ОО отброса может быть отрегулировано до уровня расхода ОО отброса 80 л/ч.

С помощью контрольного устройства ОО отброса можно регулировать глубину очистки Elix системы.

### Электромагнитный клапан ОО отброса

В нормальном положении электромагнитный клапан ОО отброса закрыт. Например, в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] (когда Elix система наполняет резервуар), электромагнитный клапан ОО отброса закрыт.

Электромагнитный клапан ОО отброса находится в открытом состоянии в других программных режимах, таких как FLUSH [СМЫВ]. Когда этот клапан открыт, происходит смыв накопившихся примесей на стороне питающей воды ОО картриджа. При закрывании электромагнитного клапана ОО отброса ОО отброс направляется через контрольное устройство ОО отброса.

### Модуль Elix

В Elix модуле происходит деионизация фильтрата. В этом модуле деионизация производится с помощью электричества.

### Датчик электрического сопротивления очищенной воды

Датчик электрического сопротивления предназначен для измерения электрического сопротивления воды, прошедшей через Elix модуль. Температура и сопротивление воды выводятся на ЖКИ в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ].

Если к Elix системе добавляется картридж обработки воды QGard TL 1, то датчик сопротивления измеряет электрическое сопротивление воды на выходе из Qgard.

### УФ-лампа

#### Что делает УФ-лампа?

УФ-лампа находится под напряжением в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ].

Лампа излучает УФ-свет 254 нм (бактерицидного действия) потребляя около 10 Вт электроэнергии. УФ-лампа применяется для уничтожения бактерий.

#### КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ УФ-ЛАМПУ?

Рекомендуется менять УФ-лампу через каждые 5000 часов работы. Таймер отсчитывает каждую минуту работы УФ-лампы. Elix система показывает количество дней до плановой замены УФ-лампы. Эту информацию можно увидеть в программном разделе DATA [ДАННЫЕ].

Когда расчётный ресурс достигает 14 дней, на ЖКИ появляется сообщение "EXCHANGE UV LAMP IN 14 DAYS" [«ЗАМЕНИТЕ УФ-ЛАМПУ ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ»]. Это сообщение высвечивается до тех пор, пока УФ-лампа не будет заменена и программный таймер не обнулён.

Когда ресурс УФ-лампы достигает 0 дней, на ЖКИ появляется сообщение "EXCHANGE UV LAMP OVERDUE: 0 DAYS" [«ЗАДЕРЖКА ЗАМЕНЫ УФ-ЛАМПЫ: 0 ДНЕЙ»]. Это сообщение будет высвечиваться до тех пор, пока УФ-лампа не будет заменена, а программный таймер не обнулён.

#### Каталожный номер УФ-лампы

См. раздел 6-1.

## 2-6	Описание компонентов по выбру

### Картридж для обработки воды QGard TL1 (по выбору)

#### Назначение картриджа для обработки воды QGard TL1

Картридж для обработки воды QGard TL1 может быть добавлен к Elix системе. Картридж для обработки воды предназначен для полной деионизации очищенной воды после Elix модуля.

#### Как использовать картридж для обработки воды QGard TL1 с системой Elix?

|  | Невозможно установить QGard TL на Elix систему без установки комплекта Polisher Upgrade Kit. Этот комплект не устанавливается на заводе-изготовителе. |
| --- | --- |

Комплект Polisher Upgrade Kit позволяет подсоединить адаптер картриджа QGard и детектор сопротивления к Elix системе. После установки комплекта Polisher Upgrade Kit можно устанавливать и использовать картридж для обработки QGard TL1. Программное обеспечение можно реконфигурировать так, чтобы на дисплее появлялось значение сопротивления воды, прошедшей через QGard, измеренное детектором сопротивления.

См. раздел 6-2 о порядке заказа комплекта Polisher Kit (каталожное название: RiOs/Elix-L Q-Gard TL Kit).

#### Каких типов бывают картриджи обработки воды QGard TL1?

Имеется только один тип картриджа QGard TL. См. раздел 6-1 о порядке его заказа.

#### Когда следует менять QGard TL?

Сообщение ЖКИ "EXCH. QGARD TL: PRODUCT < SETPOINT"[«ЗЕМЕНИТЬ QGARD TL: ОЧИЩЕННАЯ ВОДА < ЗАДАННОЙ ВЕЛИЧИНЫ»] подскажет, что картридж QGard TL следует заменить.

Это сообщение появляется, когда сопротивление, измеренное после QGard, становится меньше, чем заданное сопротивление. Заданное сопротивление можно узнать с помощью ЖКИ. Это сообщение не появляется через определённое число дней. Таймер не используется для определения ресурса картриджа QGard.

### Датчик сопротивления контура (по выбору)

К Elix системе дополнительно можно подсоединить ещё один датчик сопротивления. Его можно использовать для измерения сопротивления в распределительном контуре. Деионизированная очищенная вода направляется в SDS 350 (350-литровй резервуар для хранения воды, продаваемый Millipore). В SDS имеется насос, который нагнетает воду в распределительный контур. С помощью пробоотборного порта некоторое количество воды из распределительного контура направляется в ячейку сопротивления. Измеренное сопротивление высвечивается на ЖКИ как сопротивление DIST [ДИСТИЛЛЯТ].

Детектор сопротивления контура не устанавливается на Elix системе на заводе. Он поставляется в виде дополнительного комплекта. После этого датчик сопротивления устанавливают внутри Elix системы. Вода из распределительного контура поступает в детектор, а затем выходит из Elix системы обратно в SDS.

Показатели сопротивления контура высвечиваются на дисплее, когда на ЖКИ появляется запись: DIST [ДИСТИЛЛЯТ]. Если показатели сопротивления показаны под заголовком PRODUCT [ОЧИЩЕННАЯ ВОДА], то это показатели, измеренные детектором сопротивления очищенной воды Elix системы.

### Монитор A10 ООУ (по выбору)

#### Что делает A10?

Монитор А10 ООУ (называемый А10 в данном руководстве) необходим для измерения общего органического углерода (ООУ) в воде, протекающей через него.

А10 может измерять ООУ как в очищенной воде Elix , так и в воде контура. Можно иметь только один монитор А10 в одной Elix системе.

Очищенная вода Elix - это вода, выходящая из системы, до того, как она попадёт на хранение в резервуар. Вода контура – это вода, которая хранилась в резервуаре, а затем, была отобрана оттуда и нагнетена с помощью насоса.

Когда монитор А10 питается очищенной водой Elix, то ООУ измеряется только в режиме PRODUCTION [ОЧИЩЕНИЕ ВОДЫ]. Показатель ООУ высвечивается вместе с показателем сопротивления очищенной воды Elix. Измерение ООУ производится каждые 15 минут в режиме PRODUCTION [ОЧИЩЕНИЕ ВОДЫ].

Когда монитор А10 питается водой контура, то ООУ высвечивается на дисплее только во время работы SDS насоса. Величина ООУ показана на дисплее вместе величиной сопротивления контура. Измерение ООУ производится каждые 30 минут в течение работы SDS насоса.

#### Какое техническое обслуживание необходимо для А10?

Во время работы в режиме анализа ООУ монитор А10 использует слабое УФ-излучение. УФ-лампу монитора А10 надо периодически менять.. Нормальный полезный ресурс УФ-лампы монитора А10 составляет один год. Система Elix использует календарный подённый таймер для регистрации срока службы УФ-лампы монитора А10. Сервисное сообщение за 14 дней до истечения одного года ("EXCHANGE A10 UV IN 14 DAYS" [«ЗАМЕНИТЕ УФ-ЛАМПУ МОНИТОРА А10 ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ])» напоминает о том, что необходимо заменить УФ-лампу монитора А10.

#### Каталожный номер УФ-лампы монитора А10: ZFA10UV01

Для А10 имеется специальный режим очистки. Этот режим очистки может быть инициирован с помощью программного обеспечения Elix системы. Режим очистки А10 не использует никаких химических реагентов. Процесс чистки А10 подробно описан в разделе данного руководства, посвященном техническому обслуживанию.

#### Следует ли калибровать А10?

Рекомендуется калибровать монитор А10 раз в год. А10 не может быть откалиброван «на месте» - калибровку следует выполнять Millipore. Требования точности измерения ООУ действительны в течение одного года после калибровки. УФ-лампу монитора А10 заменяют при калибровке.

В зависимости от Ваших требований может производиться ежегодная верификация (поверка) вместо полной калибровки.

Обращайтесь в Millipore для получения более подробной информации касающейся калибровки и верификации (поверки) вашего монитора А10.

## 2-7	Технические характеристики

### Размеры

#### Высота, ширина и глубина системы

Высота, ширина и глубина Elix системы показаны на рисунке:

### Транспортный контейнер

- Высота: 96 см

- Ширина: 82 см

- Глубина: 82 см

### Вес

| Система | Elix 20 | Elix 35 | Elix 70 | Elix 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий вес | 45 кг | 48 кг | 56 кг | 62 кг |
| Вес без воды | 41 кг | 45 кг | 49 кг | 53 кг |
| Транспортный вес | 63 кг | 67 кг | 71 кг | 75 кг |

#### Рабочий вес

Рабочий вес – это вес системы со смоченными Progard TL, всеми трубками, ОО картриджами и с Elix модулем, наполненным водой. Если к Elix системе добавляется дополнительное устройство, то его вес прибавляют к рабочему весу.

#### Вес без воды

Вес без воды – это вес не работавшей системы без транспортного контейнера. Он не включает вес Progard TL или какого-либо дополнительного устройства.

#### Транспортный вес

Транспортный вес – это вес системы без воды в транспортном контейнере. Он не включает вес Progard TL или какого-либо дополнительного устройства (например вес внешнего бустерного насоса).

#### Влажный вес Progard TL

Влажный картридж Progard TL сам по себе весит 5 кг.

### Рабочие давления

Рекомендованные рабочие давления показаны ниже. Рабочее давление – это давление после насоса при работе в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Эта величина высвечивается на ЖКИ в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] (DATA [ДАННЫЕ]).

| ■ Температура воды (25 °C | Рабочее давление 7 бар |
| --- | --- |
| ■ Температура воды < 25 °C | Рабочее давление 10 бар |

### Окружающая среда

| ■ Использовать только внутри помещений |  |
| --- | --- |
| ■ Температура окружающей среды при хранении | от 2 °C до 40 °C |
| ■ Высота над уровнем моря | Менее 3000 метров |
| ■ Категория установки | II |
| ■ Степень загрязнения | 2 |
| ■ Относительная влажность | От 20% до 80% без конденсации |

### Электрическая часть

Электрические требования к Elix системе следующие:

- 100 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц. Источник 10 А, Т-предохранитель на 10 А (запасная часть Millipore FTPF04803)

- 120 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц. Источник 10 А, Т-предохранитель на 10 А (запасная часть Millipore FTPF04803)

- 230 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц. Источник 5 А, Т-предохранитель на 10 А (запасная часть Millipore FTPF04803)

|  | Источник электропитания должен находиться в пределах 1 метра от Elix системы. Источник электропитания должен быть заземлён. |
| --- | --- |

#### Электропотребление при различных напряжениях

Электрические характеристики, приведенные ниже, типичны для Elix системы в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Данные электрические характеристики не включают каких-либо дополнительных устройств, питающихся от Elix системы (например, внешний бустерный насос, питающийся от Elix системы).

Ниже в таблице каталожный номер Elix системы приведён вместе с показателем мощности.

| Система | Elix 20 | Elix 35 | Elix 70 | Elix 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 В пер. тока - 60 Гц | 500 ВA ZLXS80020 | 500 ВA ZLXS80035 | 500 ВA ZLXS80070 | 500 ВA ZLXS80100 |
| 100 В пер. тока - 50 Гц | 500 ВA ZLXS70020 | 500 ВA ZLXS70035 | 500 ВA ZLXS70070 | 500 ВA ZLXS70100 |
| 120 В пер. тока | 600 ВA ZLXS60020 | 600 ВA ZLXS60035 | 600 ВA ZLXS60070 | 600 ВA ZLXS60100 |
| 230 В пер. тока | 500 ВA ZLXS50020 | 500 ВA ZLXS50035 | 500 ВA ZLXS50070 | 500 ВA ZLXS50100 |

### Конструкционные материалы смачиваемых компонентов

Просим Вас обращаться в компанию Millipore для получения перечня материалов для изготовления смачиваемых компонентов.

### Уровень шума

На расстоянии 1 метра Elix система имеет уровень шума 70 дБ.

### Пределы измерения проводимости, температуры, давления и расхода воды

Система Elix может отображать на дисплее различные параметры. Пределы измерения для каждого параметра приведены ниже.

- Пределы измерения электропроводности питающей воды: 1,0 — 4626 мкСм/см при 25 °C

- Пределы измерения электропроводности фильтрата: 0,066 — 194 мкСм/см при 25 °C

- Пределы измерения температуры: 1 - 50°С

- Пределы измерения давления: 0 – 20 бар

- Пределы измерения индикатора расхода: 0 – 999 л/ч

Пределы измерения электрического сопротивления: 0 – 94,5 МОм.см при 25 °С

# Глава 3	Использование Elix системы

## 3-1	Как Elix система доставляет чистую воду в нормальном режиме

### SDS и контуры

Очищенная вода из Elix системы обычно подаётся в резервуар хранения (называемый SDS). Резервуар SDS обычно имеет распределительный насос. Распределительный насос предназначен для того, чтобы создавать избыточное давление хранящейся воды и направлять её через сеть трубок (через контур). Контур предназначен для доставки воды к различным потребителям, таким как посудомоечная машина, увлажнитель и т.д. Неиспользованная вода из контура возвращается обратно в резервуар SDS.

### Автоматический метод

Elix система автоматически входит в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ], если она соединена с резервуаром SDS или с резервуаром подобного типа.

Параметр, называемый TANK LEVEL RESTART [РЕСТАРТ УРОВНЯ РЕЗЕРВУАРА], применяется для перехода от режима TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] к режиму PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Этот параметр устанавливается на заводе равным 80%. Когда Elix система находится в режиме TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] и вода отбирается из резервуара, то система Elix автоматически переключается в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] при 80-%-ном заполнении резервуара

| При появлении слова PRODUCT [ОЧИЩЕННАЯ ВОДА] во второй строке, сопротивление и ООУ измеряются внутри Elix системы. | TC = Температура, приведённая к 25°С |
| --- | --- |

### Ручной метод

- Стартуйте в режиме STANDBY [ОЖИДАНИЕ]

- Нажмите кнопку PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] и удерживайте её в течение около 2 секунд.

| Нажмите на PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] и удерживайте около 2-3 секунд | Длится около 16 секунд |
| --- | --- |

- Elix система проверяет давление около 16 секунд. При этом проверяется давление, набранное Elix системой .

- Elix система переключается в режим RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] приблизительно на 1 минуту. См. раздел 3-5 , где даётся описание режима RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ].

- После завершения режима RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] система Elix переходит в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ].

Если к системе добавлены комплект для обработки воды Polisher Upgrade Kit или детектор сопротивления контура, то этот ЖКИ может выглядеть иначе. См. раздел 3-2.

- Elix система будет находиться в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] до перехода в режим TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН]. Переход в режим TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] происходит тогда, когда детектор уровня в резервуаре хранения показывает, что резервуар полон. В данном примере уровень заполнения резервуара изменялся от 40% до 100%. Электрическое сопротивление очищенной воды, которое отображается на дисплее в режиме TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН], равно последнему значению, измеренному в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ].

- Нажмите STANDBY [ОЖИДАНИЕ], чтобы выйти из режима PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ], если Вы не хотите доводить процесс до режима TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН].

### При появлении предупредительного сообщения

1.	При активации обычных предупредительных сообщений режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] останавливается (например, режим LOW FEED PRESSURE [НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ ВОДЫ]). См. раздел 5-1, где дано описание предупреждающих и сервисных сообщений.

2. После устранения причины сообщения об аварийной остановке нажмите RESUME [ПРОДОЛЖИТЬ], чтобы вернуться в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ].

## 3-2 	Система Elix с добавлением фильтра очистки воды, детектора сопротивления контура или монитора А10

Если используется картридж QGard TL или добавляется детектор сопротивления контура, то ЖКИ будет отображать дополнительные сообщения.

1.	 Режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] для Elix системы без комплекта для очистки воды Polisher Upgrade Kit выглядит так:

Величина ООУ может быть показана или может быть не показана. Это зависит от того, имеет ли конфигурация Elix системы монитор А10 для определения ООУ.

2.	Режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] для Elix системы, включая комплект для очистки воды Polisher Upgrade Kit, выглядит так:

При добавлении фильтра очистки воды к Elix системе используется имеющийся детектор электрического сопротивления системы. При добавлении фильтра очистки воды, существующий детектор сопротивления конфигурируется так, чтобы измерять сопротивление воды после фильтра очистки воды QGard вместо измерения воды после Elix модуля. В примере, приведённом выше, фильтр очистки воды повысил сопротивление от 13,1 МОм.см до > 15,0 МОм.см (при 25°С).

3.	Режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] для Elix системы включая детектор сопротивления контура, выглядит так:

Когда во второй строке появляется слово DIST [ДИСТИЛЛЯТ], то величины сопротивления и ООУ относятся к воде контура. В примере, показанном непосредственно выше, вода в контуре имеет сопротивление 3,2 МОм.см (при 25°С) и ООУ 29 частиц/миллиард . В этом же примере, при нажатии DATA [ДАННЫЕ] будет показана температура и сопротивление очищенной воды Elix системы (воды, заполняющей резервуар хранения, которая становится водой контура).

## 3-3	КАК ПРОНАБЛЮДАТЬ РАБОТУ ELIX СИСТЕМЫ

Имеется несколько параметров, которые можно увидеть при нажатии кнопки DATA [ДАННЫЕ]. Эти параметры показаны и описаны ниже.

1.	Стартуйте в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Нажмите кнопку DATA [ДАННЫЕ]. Если Elix система не имеет ни комплект фильтра очистки воды Polisher Upgrade Kit , ни ячейку сопротивления контура, то ЖКИ будет выглядеть так:

Сопротивление очищенной воды Elix системы 13,2 МОм при 25°С. ООУ 21 частиц/миллиард

2. 	Стартуйте в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Нажмите кнопку DATA [ДАННЫЕ]. Если Elix система имеет комплект фильтра очистки воды Polisher Upgrade, то ЖКИ будет выглядеть так:

Сопротивление воды после фильтра очистки воды QGard TL > 15,0 МОм.см при 25°С. Эта же вода имеет температуру 12°С.

3.	Стартуйте в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Нажмите кнопку DATA [ДАННЫЕ]. Если Elix система имеет детектор сопротивления контура, то ЖКИ будет выглядеть так:

Вода контура имеет сопротивление 3,2 МОм.см и ООУ 29 частиц/миллиард и температуру 19°С.

Параметры, показанные на следующих нескольких дисплеях, одинаковы при любой конфигурации Elix системы.

4.	Когда на дисплее имеется надпись PRODUCT QUALITY [КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ], нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы просмотреть работу ОО картриджа.

5.	Когда на дисплее показаны данные о работе ОО картриджа, нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы посмотреть PRESSURE DATA [ПОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ].

6.	Нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы посмотреть FLOWMETER DATA [ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА РАСХОДА].

Расход питающей воды 200 л/ч. В данном примере используется система Elix 70 и расчётная глубина очистки 30%

7.	Нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы посмотреть электрические параметры Elix модуля

8.	Нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы посмотреть CONSUMABLE TIMER [ТАЙМЕР РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ].

В данном примере необходимо заменить Progard TL через 56 дней, а УФ лампу Elix системы - через 215 дней.

9. Нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы посмотреть следующий дисплей. Если конфигурация Elix системы включает монитор А10 для ООУ, то будет показан максимальный ресурс УФ лампы монитора А10. В примере, показанном здесь, УФ-лампа монитора А10 должна нормально заменяться через каждые 365 календарных дней (365 D).

В этом примере УФ-лампу монитора А10 следует заменить через 100 дней.

10. Нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы посмотреть SETPOINT DATA [ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ].

В этом примере имеется 3 установки, которые показаны на рисунке сверху. Предустановка ООУ выключена. Включится показание сопротивления очищенной воды Elix системы в случае, если это сопротивление станет < 10,0 МОм.см. Предустановка сопротивления воды в контуре – 2,0 МОм.см. Сообщение появится в случае, если сопротивление воды контура станет < 2,0 МОм.см.

11. Нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы посмотреть DATA PRINT [ПЕЧАТЬ ДАННЫХ].

12. Нажмите самую нижнюю кнопку панели, чтобы вернуться в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ].

## 3-4	 КАК С ПОМОЩЬЮ ЖКИ УЗНАТЬ СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА И ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

### Серийный номер, находящийся на корпусе Elix системы

Серийный номер Elix системы можно найти на левой стороне корпуса Elix системы. Наклейка с серийным номером находится прямо над портом для питающей воды.

### Серийные номера и другая информация, получаемая с помощью ЖКИ

Можно узнать информацию об Elix системе с ЖКИ. Эта информация включает:

- Каталожный номер Elix системы

- Серийный номер Elix системы

- Установочные данные Elix системы

- Версия программного обеспечения Elix системы

- Суммарное время очистки воды Elix системой

- Серийный номер Progard TL

- Установочные данные Progard TL

- Остаточное время Progard TL

- Остаточное время УФ-лампы

- Остаточное время Уф-лампы монитора А10

Следуйте пошаговой инструкции, показанной ниже, для получения данных, перечисленных выше.

- Стартуйте в режиме STANDBY [ОЖИДАНИЕ].

- Нажмите кнопку DATA [ДАННЫЕ].

- Показан каталожный номер Elix системы. Показан серийный номер Elix системы.

- Нажмите четвёртую кнопку панели для получения дальнейшей информации об Elix системе.

- Показаны установочные данные Elix системы. Показана версия программного обеспечения. Показано время очистки воды системой Elix. Это суммарное время, в течение которого ОО мотор работал для получения ОО фильтрата.

- Нажмите четвёртую кнопку панели для получения информации о Progard TL.

- Показан серийный номер Progard TL (SER. NB). Показаны установочные данные (INST.DATE), день/месяц/год (d/m/year). Показано остаточное время картриджа Progard TL (R.TIME). Если показание R.TIME равно "NA" (нет данных), то это означает, что Progard TL был установлен в течение последних дней.

- Нажмите четвёртую кнопку панели для получения информации о QGard TL, если он установлен.

- Нажмите четвёртую кнопку панели для получения информации об УФ-лампе.

- Показано остаточное время УФ-лампы (RTIME). Указанное количество дней основано на количестве часов, в течение которых УФ-лампа была под напряжением. Если УФ-лампа проработала менее 100 часов, то вместо количества часов будет запись "NA" (нет данных).

- Выполните следующую пошаговую инструкцию, чтобы вернуться в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ].

## 3-5 	Что означают различные операционные режимы?

|  | РЕЖИМ STANDBY [ОЖИДАНИЕ] Elix система не производит воду. Режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ] используется для введения других программных режимов, таких как MAINTENANCE [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ], SETUP [НАСТРОЙКА] и PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. |
| --- | --- |
|  | РЕЖИМ PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] Elix система очищает воду. Резервуар для хранения наполняется водой от Elix системы. При нажатии кнопки DATA [ДАННЫЕ] в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] можно посмотреть различные операционные параметры. |
|  | РЕЖИМ RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] Elix система направляет ОО фильтрат в слив вместо того, чтобы направить в резервуар хранения. Режим RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] используется для того, чтобы гарантировать, что только высококачественный ОО фильтрат направляется резервуар хранения. Режим RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] включают по разным причинам. Одна причина – переход Elix системы в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Режим RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] включается автоматически на одну минуту или более всякий раз при переходе в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Вторая причина для включения режима RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ]: % ОО отброса на 1% ниже, чем введённый в память % ОО отброса. После 4 минут непрерывной работы в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] в память записывается % ОО отброса. Режим RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] будет продолжаться до тех пор, пока % ОО отброса не станет в пределах 0,5% от величины, записанной в памяти. |
|  | РЕЖИМ FLUSH [ПРОМЫВАНИЕ] Режим FLUSH [ПРОМЫВАНИЕ] имеет место тогда, когда одновременно открыты впускной электромагнитный клапан и ОО электромагнитный клапан отброса. При этом вода входит внутрь, и вымывает все накопившиеся загрязнения на поверхности питающей воды ОО картриджа. Режим FLUSH [ПРОМЫВАНИЕ] включается автоматически каждые 6 часов на 5 минут либо в режиме STANBY [ОЖИДАНИЕ] (первый ЖКИ экран, показанный слева) или в режиме TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] (второй ЖКИ) |
|  | РЕЖИМ TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] Режим TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] включается тогда, когда резервуар хранения заполнен. Датчик уровня в резервуаре посылает сигнал, что резервуар заполнен. Elix система будет находиться в режиме TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] до тех пор, пока вода не будет отобрана из резервуара (т.е. пока он не будет опустошён на 20%). Показания сопротивления и ООУ, измеренные при переходе в режим TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] будут показаны на дисплее во время режима TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН]. |

# Глава 4	Техническое обслуживание

## 4-1	Таблица регулярного технического обслуживания

В таблице технического обслуживания, приведённой ниже, показаны типовые виды обслуживания, необходимые для Вашей Elix системы. Каталожные номера и другая информация, необходимая для оформления заказа, размещены в разделе 6-1. Подробная информация о различных расходных компонентах находится в разделе 2-5.

| Компонент или процедура | Необходимое обслуживание | Когда? | Как? |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 монитор для ООУ | Калибровка. | Один раз в год. | Обратитесь в Millipore. |
| Уф-лампа монитора А10 | Замена. | По подсказке на ЖКИ | См. раздел 4-9. |
| Чистка ООУ монитора А10 | Чистка. | При замене Qgard. | См. раздел 4-8. |
| Чистка ОО картриджей | Чистка. | По необходимости. | См. раздел 4-6. |
| Другие предварительные процедуры | См. руководство пользователя по предварительной обработке оборудования. | См. руководство пользователя по предварительной обработке оборудования. | См. руководство пользователя по предварительной обработке оборудования. |
| Картридж PrePak L1 предварительной обработки системы | Замена. | Замена одновременно с заменой картриджей Progard TL1 или TL 2 | См. информацию к картриджу |
| Картриджи предварительной обработки системы Progard TL1 или TL2 | Замена. | По подсказке на ЖКИ | См. раздел 4-2. |
| Комплект для обработки QGard TL | Замена. | По подсказке на ЖКИ | См. раздел 4-7. |
| Давление ОО насоса | Наладка. | Темп. воды 25 °C, при рабочем давл. 10бар. Темп. воды ( 25°С, при рабочем давл. 7 бар | Обратитесь в Millipore. См. раздел 4-4. |
| Дезинфекция ОО картриджей | Дезинфекция. | Автоматически одновременно с заменой Progard TL1 или TL2 или по необходимости | См. раздел 4-5. |
| УФ-лампа | Замена. | По подсказке на ЖКИ | См. раздел 4-3. |

## 4-2	 КАК ЗАМЕНИТЬ PROGARD TL

|  | При замене картриджа Progard TL обязательно следуйте программной инструкции, приведенной ниже. |
| --- | --- |

### Когда менять Progard TL

Незадолго до рекомендуемого срока замены Progard TL появится сообщение EXCH. PROGARD TL IN XX DAYS [ЗАМЕНИТЕ PROGARD TL ЧЕРЕЗ ХХ ДНЕЙ]. Это сообщение появляется за 14 дней до рекомендуемого срока замены. На ЖКИ появится запись EXCH. PROGARD TL IN 14 DAYS [ЗАМЕНИТЕ PROGARD TL ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ]. Эта запись каждый раз убавляет по одному дню вплоть до рекомендованной даты замены.

Если Progard TL не был заменён в рекомендованный срок, то появляется сообщение PROGARD TL EXCH. OVERDUE: XX DAYS [ЗАМЕНА PROGARD TL ПРОСРОЧЕНА: ХХ ДНЕЙ].

Если Progard TL был заменён с использованием меню MAINTENANCE [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ], то сообщения, приведённые выше, пропадут с ЖКИ.

### Извлечение отработанного Progard TL

- Переведите Elix систему в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ]. При необходимости более подробно см. раздел 3-1.

- Нажмите на кнопку MAINTENANCE [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ]

- Нажмите на кнопку панели EXCH PROGARD PACK [ЗАМЕНА КАРТРИДЖА PROGARD]. Это предотвратит попадание воды из портов Progard TL при его извлечении из Elix системы. Будет производиться продувка в течение 12 секунд, в течение которых будет работать насос.

- Когда из Progard TL освободится от воды, ЖКИ даст указание сменить Progard TL .

- Отстегните картридж, подняв защёлку, которая удерживает Progard TL на месте. Осторожно снимите Progard TL с Elix системы.

### Установка нового Progard TL

- Выньте новый Progard TL из комплекта поставки. Проверьте его каталожный номер Millipore на наклейке сбоку Progard TL. Снимите пластмассовые крышки с 4 портов Progard TL. Загляните внутрь портов и найдите чёрные резиновые уплотнительные кольца. Убедитесь, чтобы они были надёжно задвинуты внутрь и прочно удерживались на месте. Смочите уплотнительные кольца картриджа Progard TL водой.

- Осмотрите нижнюю часть Progard TL, ниже портов. Найдите TAG детектор.

- После того как Вы сняли отработанный Progard TL, установите новый Progard TL так, чтобы TAG детектор был внизу. Elix система автоматически определит тип Progard TL по данным, содержащимся в TAG-детекторе картриджа. Обычно Elix система распознаёт и принимает информацию от Progard TL.

- Проверьте, чтобы верхние и нижние порты нового Progard TL были задвинут внутрь. После этого закрепите Progard TL на месте на защелкивающимся держателе для картриджа.

- Теперь Elix система сделает споласкивание нового Progard TL. Это делается для удаления воздуха и смачивания материала внутри картриджа.

- Если Ваш резервуар для хранения имеет вентиляционный фильтр, то ЖКИ напомнит Вам, чтобы Вы сразу заменили вентиляционный фильтр.

Если внутри Progard TL нет хлорной таблетки, то Elix система включит на 5 минут режим SYSTEM CLEANING [ЧИСТКА СИСТЕМЫ].

Если внутри Progard TL имеется хлорная таблетка, то Elix система включит режим SYSTEM CLEANING [ЧИСТКА СИСТЕМЫ] на 20 минут.

- Включится режим DEPRESSURISATION [СБРОС ДАВЛЕНИЯ] и режим PRESSURE TEST [ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ] на несколько секунд перед тем как перейти в 5- или 20-минутный режим SYSTEM CLEANING [ЧИСТКА СИСТЕМЫ].

Кнопка CANCEL [ОТМЕНА] не показывается, если тип Progard TL совершенно новый и никогда не использовавшийся

## 4-3	КАК ЗАМЕНИТЬ УФ-ЛАМПУ ВНУТРИ ELIX СИСТЕМЫ

Сообщение EXCH. UV LAMP IN XX DAYS [ЗАМЕНИТЕ УФ-ЛАМПУ ЧЕРЕЗ ХХ ДНЕЙ] появляется незадолго до рекомендованного срока замены УФ-лампы.

Это сообщение появляется за 14 дней до рекомендованной даты замены. ЖКИ покажет: EXCH. UV LAMP IN 14 DAYS [ЗАМЕНИТЕ УФ-ЛАМПУ ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ]

Мы настоятельно рекомендуем поручить замену УФ-лампы выездному специалисту Millipore. Замена УФ-лампы включает снятие крышки Elix системы. Инструкции по замене УФ-лампы не включены в данное руководство. Инструкции поставляются при замене УФ-лампы.

Обращайтесь в Millipore для получения копии этих инструкций, если Вы хотите ознакомиться с ними до размещения заказа на замену УФ-лампы.

Если УФ-лампа не была заменена к рекомендованной дате замены, то появляется запись UV LAMP EXCH. OVERDUE: XX DAYS [ЗАМЕНА УФ-ЛАМПЫ ПРОСРОЧЕНА: ХХ ДНЕЙ].

Если УФ-лампа была заменена, то эта запись больше не появится.

## 4-4	КАК ПРОВЕРИТЬ И НАСТРОИТЬ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА

Обычно давление насоса настраивают, если температура воды сильно меняется. Давление насоса, применяемое при различных температурах, показано ниже

- Температура воды ( 25 °C	Рабочее давление насоса 7 бар.

- Температура воды < 25 °C	Рабочее давление насоса 10 бар.

Рекомендуется, чтобы давление насоса настраивал выездной специалист Millipore. Настройка давления насоса включает снятие крышки с Elix системы. Инструкции по настройке давления насоса не включены в данное руководство.

Обращайтесь в компанию Millipore для получения копии этих инструкций, если Вы хотите с ними ознакомиться.

## 4-5	КАК ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ОО КАРТРИДЖ(И)

### Что необходимо для проведения дезинфекции ОО картриджей

ОО картриджи можно дезинфицировать одним из способов:

- автоматически, при замене Progard TL1 или TL2, картриджа предварительной хлорной автоочистки системы (System Cl2 autoClean Pretreatment Pack)

- вручную, введением химического дезинфицирующего агента (хлорной таблетки) в Elix систему. Ниже приведены инструкции для каждого из этих способов.

### Автоматическая дезинфекция

#### Картридж для предварительной системной хлорной обрабрки Progard TL с хлорной таблеткой внутри

Картридж предварительной хлорной обработки системы Progard TL имеет внутри хлорную дезинфицирующую таблетку. При установке такого картриджа Progard TL в Elix систему, дезинфицирующая таблетка растворяется. Таким образом, происходит дезинфекция ОО картриджа, расположенного ниже картриджа Progard TL. Растворённый хлор покидает систему Elix через дренаж и никогда не попадает в резервуар для хранения очищенной воды.

#### Как дезинфицировать ОО картриджи в автоматическом режиме

Способ автоматической дезинфекции ОО картриджей очень прост. Следуйте пошаговой инструкции, приведённой ниже.

- Необходим картридж для предварительной хлорной автоочистки системы (Progard TL1 или TL2 System Cl2 autoClean Pretreatment Pack). См. каталожные номера и информацию по оформлению заказа в разделе 6-1.

- Установите этот картридж по схеме, описанной в разделе 4-2 «Как заменить картридж Progard TL». ОО картриджи будут продезинфицированы автоматически.

### Ручной способ дезинфекции

#### Комплект чистящего порта

Комплект чистящего порта RiOs/Elix-L применяется для введения химического дезинфицирующего агента (в виде сухой таблетки) в Elix систему. Чистящий порт в установленном состоянии имеет съёмную крышку. Эту крышку можно отвинтить и вложить внутрь химический дезинфицирующий агент (хлорную таблетку). Нельзя изготавливать химический дезинфицирующий агент в жидкой форме и вливать его в ОО картридж.

|  | Комплект чистящего порта не входит в стандартную поставку Elix системы. Необходимо отдельно заказывать комплект чистящего порта. См. раздел 6-2. |
| --- | --- |

Рекомендуется, чтобы установку комплекта чистящего порта производил выездной специалист Millipore. Установка комплекта чистящего порта включает открывание крышки Elix системы. Инструкции по установке комплекта чистящего порта не входят в данное руководство. Эти инструкции поставляются вместе с комплектом.

#### Хлорные дезинфицирующие таблетки

В качестве дезинфицирующего агента для ОО картриджей следует использовать хлорные дезинфицирующие таблетки.

Каталожный номер Millipore для упаковки из 45 штук хлорных таблеток - ZWCL01F50.

#### КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ОО КАРТРИДЖИ ВРУЧНУЮ?

Как правило, нет необходимости производить дезинфекцию вручную, если была проведена автоматическая дезинфекция с помощью картриджа автоочистки Progard TL (Progard TL autoClean Pack). Тем не менее, пользователь Elix системы может разработать протокол, согласно которому Elix система должна периодически подвергаться дезинфекции (т.е. каждые 12 недель). В таком случае необходимо выполнять следующие инструкции при проведении дезинфекции вручную.

### КАК ПРОВЕСТИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ КАРТРИДЖА ВРУЧНУЮ

- Проверьте наличие у Вас хлорной таблетки (см. информацию выше).

- Убедитесь в том, что чистящий порт установлен в Elix системе. Он устанавливается в качестве дополнительного устройства и не устанавливается на заводе.

- Переведите Elix систему в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ].

- Найдите крышку чистящего порта вверху Elix системы. Она находится в задней верхней части корпуса Elix системы.

- Отвинтите крышку чистящего порта. Вставьте хлорную таблетку в чистящий порт. Завинтите крышку на место.

|  | Убедитесь, что после установки таблетки крышка чистящего порта была плотно завинчена. Кроме того, проверьте, чтобы трубка ОО отброса находилась в раковине или в сливе. Проверьте, чтобы она была хорошо закреплена. При смешивании с водой хлорная таблетка образует концентрированный химический раствор. Этот раствор может быть опасен при попадании в глаза или на кожу. Надевайте защитные очки. Пользуйтесь лабораторными перчатками и другими подходящими средствами защиты. |
| --- | --- |

- Нажмите на кнопку MAINTENANCE [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ].

- Нажмите на нижнюю кнопку панели.

- Нажмите на кнопку Cl2 CLEAN [ХЛОРНАЯ ЧИСТКА] и удерживайте несколько секунд. Elix система в течение около 16 секунд выполнит проверку давления.

- Elix система переключится в режим RO CLEANING [ЧИСТКА ОО]. Будет происходить промывка в течение 20 минут.

- Elix система перейдёт в режим RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] на 5 минут.

- По окончании режима Cl2 CLEAN [ХЛОРНАЯ ЧИСТКА] Elix система перейдёт в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]

Вы закончили дезинфекцию ОО картриджей.

## 4-6	КАК ЧИСТИТЬ ОО КАРТРИДЖИ

### Что необходимо для чистки ОО картриджей

#### Комплект чистящего порта

Комплект чистящего порта RiOs/Elix-L необходим для введения химического очистителя (в виде пакетика с сухим химическим очистителем) в Elix систему.

Комплект чистящего порта в установленном виде имеет съёмную крышку. Её можно отвинтить и установить пакетик внутрь. Нельзя изготавливать химический очиститель в жидком виде и вливать в ОО картридж.

|  | Комплект чистящего порта не входит в стандартную поставку системы Elix. Комплект чистящего порта следует заказывать отдельно. См. раздел 6-2 |
| --- | --- |

Рекомендуется, чтобы установку комплекта чистящего порта производил выездной специалист Millipore. Установка комплекта чистящего порта включает снятие крышки с Elix системы. Инструкции по установке комплекта чистящего порта не включены в данное руководство. Эти инструкции поставляются вместе с комплектом чистящего порта.

#### Таблетки RoClean A или RoClean B

Millipore рекомендует использовать таблетки RoClean A или RoClean B в качестве очистителя ОО картриджа.

RoClean A – кислотный очиститель. Каталожный номер Millipore для RoClean A - ZWACID012 (10 пакетиков в коробке).

RoClean B – щелочной очиститель. Каталожный номер Millipore для RoClean В - ZWBASE012 (10 пакетиков в коробке).

### Какой очиститель выбрать - RoClean A или RoClean B?

Обращайтесь в Millipore за помощью при выборе правильного типа очистителя для Вашей Elix системы.

- RoClean B обычно применяют, когда питающая вода содержит большое количество ила и других органических материалов.

- RoClean A обычно применяют, когда питающая вода содержит большое количество твёрдых частиц и щёлочных веществ.

### КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ОО КАРТРИДЖИ?

Millipore рекомендует чистить ОО картриджи всякий раз, когда:

- % ОО отброса падает на 3% при стандартных рабочих условиях или

- Расход ОО очищенной воды падает на 10% при стандартных рабочих условиях.

В качестве примера предположим, что новый Elix 70 работает при 97,5% ОО отброса. Elix система питается водой из большого озера (поверхностная вода). За время работы в течение нескольких месяцев % ОО отброса упал до 93%. В этом случае рекомендовано использовать RoClean B.

### КАК ЧИСТИТЬ ОО КАРТРИДЖ ВРУЧНУЮ

- Убедитесь, что у Вас имеется пакетик RoClean A или a RoClean B (см. информацию выше).

- Проверьте, чтобы на Elix системе был установлен чистящий порт. Он устанавливается в качестве дополнительного устройства. Он не приходит в заводской сборке.

- Переведите Elix систему в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ].

- Найдите крышку чистящего порта вверху Elix системы. Она находится в задней верхней части корпуса Elix системы.

- Отвинтите крышку чистящего порта. Вставьте чистящий пакетик в чистящий порт. Завинтите крышку на место.

|  | Убедитесь, что после установки пакетика крышка чистящего порта была плотно завинчена. Кроме того, проверьте, чтобы трубка ОО отброса находилась в раковине или в сливе. Проверьте, чтобы она была хорошо закреплена. При смешивании с водой чистящий пакетик образует концентрированный химический раствор. Этот раствор может быть опасен при попадании в глаза или на кожу. Надевайте защитные очки. Пользуйтесь лабораторными перчатками и другими подходящими средствами защиты. |
| --- | --- |

- Нажмите на кнопку MAINTENANCE [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ].

- Нажмите на нижнюю кнопку панели.

- Нажмите на кнопку рН CLEAN [рН ЧИСТКА] и удерживайте несколько секунд. Elix система в течение около 16 секунд выполнит проверку давления.

- Elix система переключится на одну минуту в режим FLUSHING [ПРОМЫВАНИЕ].

- Elix система переключится в режим SOAKING [ПРОПИТКА] на 60 минут

- Elix система переключится в режим FLUSHING [ПРОМЫВАНИЕ] на 20 минут. Elix система выполнит сброс давления и проверку давления в течение 10 секунд (ЖКИ далее в тексте не показаны).

- Elix система перейдёт в режим RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ] на 5 минут.

- Elix система перейдёт в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] по окончании режима рН CLEAN [рН ЧИСТКА].

Вы завершили рН-чистку ОО картриджей.

## 4-7 	КАК ЗАМЕНИТЬ КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОДЫ QGARD TL1

|  | Вынимайте этот картридж при строгом выполнении инструкции, приведённой ниже |
| --- | --- |

### Когда заменять картридж QGard TL

Сообщение ЖКИ "EXCH. QGARD TL: PRODUCT < SETPOINT"[«ЗЕМЕНИТЬ QGARD TL: ОЧИЩЕННАЯ ВОДА < ЗАДАННОЙ ВЕЛИЧИНЫ»] показывает, что QGard TL Pack следует заменить.

Это сообщение появляется, когда сопротивление, измеренное после QGard становится меньше, чем заданное сопротивление. Нормальная предустановка – 10,0 МОм.см (при 25°С). Это сообщение появляется не через определённое число дней. Таймер не используется для определения ресурса картриджа QGard TL.

### Удаление отработанного картриджа QGard TL

- Переведите Elix систему в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ]. При необходимости, более подробно см. раздел 3-1.

- Нажмите кнопку MAINTENANCE [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ].

- Нажмите кнопку EXCHANGE POLISHER [ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ] и удерживайте её несколько секунд.

- Отстегните картридж, поднимая вверх защёлку, которая удерживает картридж QGard TL на месте. Осторожно снимите картридж QGard TL с Elix системы.

### Установка нового QGard TL

- Выньте картридж QGard TL из комплекта поставки. Проверьте его каталожный номер Millipore на наклейке сбоку картриджа QGard TL. Снимите пластмассовые крышки с 2 портов картриджа QGard TL . Загляните внутрь портов и найдите чёрные резиновые уплотнительные кольца. Убедитесь, чтобы они были надёжно задвинуты внутрь и прочно удерживались на месте. Смочите уплотнительные кольца картриджа QGard TL водой.

- Осмотрите нижнюю часть картриджа QGard TL, ниже портов. Найдите TAG- детектор.

- После того как Вы сняли отработанный картридж QGard TL, установите новый картридж QGard TL так, чтобы TAG детектор был сверху. Elix система автоматически определит тип QGard TL по данным, содержащимся в TAG-детекторе картриджа. Обычно Elix система распознаёт и принимает информацию от картриджа QGard TL.

- Проверьте, чтобы порты нового картриджа были задвинут внутрь. После этого закрепите картридж на месте надавливая вниз в защёлкивающемся держателе для картриджа

- Нажмите CONTINUE [ПРОДОЛЖИТЬ], чтобы вернуться в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ].

|  | Картридж QGard TL имеет на своём корпусе датчик ("TAG"). Картридж QGard TL должен устанавливаться так, чтобы этот датчик был вверху QGard. |
| --- | --- |

## 4-8	Как чистить монитор А10 ООУ

Время от времени следует производить чистку монитора А10 ООУ. При такой чистке используются некоторые химические реагенты. Такая чистка инициируется программой Elix системы и выполняется просто.

### КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ ЧИСТКА МОНИТОРА А10?

Полный цикл чистки монитора А10 занимает 60 минут.

### Для чего необходима чистка монитора А10?

Проводить чистку монитора А10 рекомендуется, когда:

- QGard заменён

- показания ООУ неустойчивые

- показания ООУ выше, чем бывает обычно

- Elix система находилась в нерабочем состоянии более 12 часов.

### Как выполнять чистку монитора А10?

Для чистки монитора А10 выполняйте пошаговую инструкцию, приведённую ниже.

- Стартуйте в режиме STANDBY [ОЖИДАНИЕ]. Нажмите MAINTENANCE [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ].

- Нажимайте на нижнюю кнопку панели до появления записи TOC CLEAN [ЧИСТКА ООУ]. Ниже см. ЖКИ экраны.

- Нажмите на кнопку TOC CLEAN [ЧИСТКА ООУ] в течение 2-3 секунд.

- Нажмите SET [ПУСК]. Появится 60-минутный таймер.

- Три раза нажмите на нижнюю кнопку, чтобы вернуться в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ]

Если монитор А10 ООУ измеряет ООУ очищенной воды Elix системы перед попаданием в резервуар хранения, то режим TOC CLEANING [ЧИСТКА ООУ] будет стартовать при переходе системы в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ].

Если монитор А10 ООУ измеряет ООУ воды в контуре, то режим TOC CLEANING [ЧИСТКА ООУ] будет стартовать при работе распределительного насоса контура.

- Переведите Elix систему в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ], если ООУ монитор измеряет очищенную воду Elix системы. Вместо величины ООУ будет показан текст "cl.mode" [«режим чистки»] Это указывает на то, что имеет место режим TOC CLEANING [ЧИСТКА ООУ].

### КАК УЗНАТЬ ВРЕМЯ, ОСТАВШЕЕСЯ ДО КОНЦА ЧИСТКИ МОНИТОРА А10

Переведите систему в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ]. Нажимайте кнопки как показано ниже. В данном примере до конца TOC CLEANING [ЧИСТКА ООУ] осталось 42 минуты.

### Как прервать чистку монитора А10

Следуйте инструкции, приведённой выше, чтобы перейти к экрану ЖКИ, который показывает оставшееся время. Нажмите RESET [СБРОС]. При этом процесс чистки монитора А10 ООУ прекратится.

## 4-9	КАК ЗАМЕНИТЬ УФ-ЛАМПУ МОНИТОРА А10

Обычно УФ-лампу монитора А10 меняют один раз в год (каждые 365 дней).

Появится сообщение EXCH. A10 UV LAMP IN 14 DAYS [ЗАМЕНИТЕ УФ-ЛАМПУ А10 ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ], указывающее, что УФ-лампу монитора А10 пора менять.

Рекомендуется, чтобы замену УФ-лампы монитора А10 производил выездной специалист Millipore. Замена УФ-лампы включает открывание крышки системы. Инструкции по замене УФ-лампы монитора А10 не включены в данное руководство. Эти инструкции поставляются при замене лампы.

Обращайтесь в Millipore для получения копии этих инструкций, если Вы захотите ознакомиться с ними до размещения заказа на замену УФ-лампы монитора А10.

## 4-10	Как прокалибровать Монитор А10 ООУ

Рекомендуется делать повторную калибровку или, по крайней мере, повторную верификацию (поверку) мониторинга А10 ООУ один раз в год.

Elix система не делает никаких предупреждений о том, что необходимо выполнить калибровку монитора А10.

Монитор А10 ООУ не может быть повторно откалиброван на месте. Необходимо обратиться в Millipore, когда Вам необходимо откалибровать монитор А10.

Просим Вас обратить внимание, что монитор А10 отсылается в компанию Millipore для повторной калибровки, когда также будет необходимо заменить УФ-лампу монитора А10 специалистами Millipore – как часть процедуры повторной калибровки.

# Глава 5	Поиск и устранение неисправностей

## 5-1 	Сообщения о техническом обслуживании, предупредительные, об аварийной остановке и пользовательские

### Типы сообщений

Имеется 4 типа сообщений ЖКИ, которые выводятся всякий раз, когда необходимо напомнить пользователю о проблеме или необходимости технического обслуживания.

Эти 4 типа сообщений могут быть классифицированы так:

- Сообщение о техническом обслуживании – жёлтый светодиод мигает во время показа этого сообщения. Elix система продолжает работу.

- Сообщение предупредительное – красный светодиод мигает во время показа этого сообщения. Elix система продолжает работу.

- Сообщение об аварийной остановке - красный светодиод мигает во время показа этого сообщения. Elix система останавливается и не переходит в режимы PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] или RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ].

- Пользовательские сообщения - два пользовательских сообщения могут быть введены в Elix систему через компьютер выездным специалистом Millipore. Эти сообщения могут быть по желанию заданы как сообщение о техническом обслуживании, сообщение предупредительное или сообщение об аварийной остановке. Например, одно пользовательское сообщение можно задать как сообщение о техническом обслуживании, а второе пользовательское сообщение – как сообщение предупредительное.

Если SDS-дополнение используется с одним насосом, то возможно только одно пользовательское сообщение.

Если SDS-дополнение используется с двумя насосами (сдвоенные насосы), то невозможно ни одно пользовательское сообщение.

В процессе изготовления Elix систем никакие пользовательские сообщения не устанавливаются.

### КАК СООБЩЕНИЯ ВЫВОДЯТСЯ НА ДИСПЛЕЙ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сообщения выводятся на дисплей только во время операционных режимов или в режиме STANDBY [ОЖИДАНИЕ]. Например, если Вы используете меню SETUP [НАСТРОЙКА], то вы не увидите предупреждающее сообщение на дисплее до тех пор, пока не выйдите из режима SETUP [НАСТРОЙКА].

- Сообщения об аварийной остановке не будут выводиться на дисплей в режимах PRESSURE TEST [ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ], DEPRESSURISATION [СБРОС ДАВЛЕНИЯ], TANK FULL[РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] и STANDBY [ОЖИДАНИЕ].

- Сообщения об аварийной остановке могут быть удалены при переходе в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ]. Однако условие возникновения такого сообщения при этом не отменяется. Нажатие кнопки RESUME [ПРОДОЛЖИТЬ] (во время сообщения об аварийной остановке) заставит Elix систему выполнить повторную проверку всех условий остановки работы. Elix система вернётся в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ], если условия для остановки работы не будут найдены вновь.

- Если запись о качестве воды (например, пользовательское сообщение, относящееся к %ОО отброса) служит причиной появления сообщения об аварийной остановке, то при нажатии кнопки RESUME [ПРОДОЛЖИТЬ] меняется условие с предупреждающей остановки на предупреждение в течение 2 часов. Через 2 часа или в случае перехода Elix системы в режим TANK FULL [РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН] или STANDBY [ОЖИДАНИЕ], условие для аварийной остановки возобновится.

- Одновременно может выводиться до 5 сообщений.

- Если на дисплее показано сообщение предупредительное или об аварийной остановке, то никакие сообщения о техническом обслуживании не выводятся.

Сообщение (сообщения) об аварийной остановке не влияет на работу SDS или ASM дополнений.

## 5-2	Если показано сообщение предупредительное или о техническом обслуживании

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании? |
| --- | --- | --- |
| % REJECTION < SETPOINT | % ОО отброса меньше заданного уровня % ОО отброса ■ Проверьте, чтобы установка % ОО отброса была 92%. Дайте Elix системе поработать несколько минут. Это может повысить измеренный %ОО отброса. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию). |
| ACCESS CONFLICT | Информация TAG-детектора не может быть корректно распознана в режиме PACK EXCHANGE [ЗАМЕНА КАРТРИДЖА] ■ Замените Progard или продолжайте работу |  |
| ASM UV LAMP EXCH. OVERDUE: XX DAYS | УФ-лампу в ASM дополнении следовало заменить хх дней тому назад ■ Это сообщение исчезнет после установки новой УФ-лампы в ASM и обнуления программного таймера | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| BAD PROGARD TYPE | Установлен неправильный тип картриджа Progard ■ Проверьте тип установленного картриджа. Обратитесь за помощью в Millipore. |  |
| CANNOT ACCESS CONSUMABLE INFO | Информация TAG-детектора не может быть корректно распознана в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] ■ Замените Progard или продолжайте работу | Предупреждение (красный светодиод). |
| CHECK A1 0 COM | Связь между монитором А10 ООУ и панелью управления Elix системы прервана ■ Обратитесь в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| CHECK ASM UV LAMP | УФ-лампа в ASM дополнении не включается ■ Обратитесь в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании? |
| --- | --- | --- |
| CHECK ELIX MODULE | Напряжение или сила тока, питающие Elix модуль не соответствуют требованиям ■ Обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| CHECK UV LAMP | УФ-лампа в Elix системе не включается ■ Обратитесь в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| CUSTOM ALARM 1 | На дисплее - пользовательское предупредительное сообщение ■ Обратитесь в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения |
| CUSTOM ALARM 2 | На дисплее - пользовательское предупредительное ■ Обратитесь в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения |
| DIST WATER CONDUCTIVITY < MINI | Измеренное сопротивление распределительного контура слишком большое (> 94,9 МОм.см). Показания сопротивления не могут сколько-либо превышать 18,2 МОм.см (при 25°С). ■ Дайте контуру поработать в течение нескольких минут, чтобы удалить весь воздух, который мог попасть в детектор сопротивления. ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| DIST WATER QUALITY < SETPOINT | ■ Показания сопротивления воды в распределительном контуре меньше заданного сопротивления | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| EXCH. TOC UV LAMP IN XX DAYS | УФ-лампа монитора А10 проработала 1 год. Это сообщение начинает появляться за две недели до истечения срока 1 год. ■ Замените УФ-лампу монитора А10 | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании? |
| --- | --- | --- |
| EXCH. ASM UV LAMP IN XX DAYS | УФ-лампа в ASM дополнении должна быть заменена через хх дней. ■ Это сообщение исчезнет после установки новой УФ-лампы в ASM и обнуления программного таймера. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| EXCH. PROGARD TL IN XX DAYS | Картридж Progard TL следует заменить через хх дней. ■ Это сообщение исчезнет после установки нового картриджа Progard TL . | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| EXCH. POLISHER: PRODUCT < SETPOINT | Измеренное сопротивление обработанной воды ниже заданного значения Замените фильтр очистки воды, и сопротивление очищенной воды станет выше заданной величины | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| EXCH. UV LAMP IN XX DAYS | УФ-лампу в Elix системе следует заменить через хх дней ■ Это сообщение исчезнет после установки новой УФ-лампы и обнуления программного таймера. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| FEED > MAXI | Измеренная проводимость питающей воды > 4626 мкСм/см (при 25°С). Если выбрана опция LOW TDS [НИЗКИЙ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ], то опасный уровень > 927 мкСм/см. ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| FEED < MINI | Измеренная проводимость питающей воды < 5,2 мкСм/см (при 25°С). Если выбрана опция LOW TDS [НИЗКИЙ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ], то опасный уровень < 1,0 мкСм/см. ■ Проверьте, не является ли питающая вода уже очищенной. Действительно ли проводимость питающей воды так низка? ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| HIGH PUMP PRESSURE | Давление ОО насоса > 13 бар. ■ Установите более низкое давление ОО насоса. Обратитесь за помощью в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании? |
| --- | --- | --- |
| LOW FEED PRESSURE | Давление воды после картриджа Progard TL < 0,3 бар. ■ Убедитесь, что питающая вода включена. Убедитесь, что Progard TL не засорён (посмотрите ОО отброс в режиме FLUSH [ПРОМЫВАНИЕ]). Это предупреждение автоматически сбрасывается в режиме FLUSH [ПРОМЫВАНИЕ]) если проблема с водой устраняется. | Аварийная остановка (красный светодиод и остановка системы). |
| LOW PUMP PRESSURE | Давление ОО насоса < 6 бар. ■ Задайте более высокое давление насоса. Обратитесь за помощью в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| PERMEATE < MINI | Измеренная проводимость фильтрата < 0,22 мкСм/см (при 25°С). Если выбрана опция LOW TDS [НИЗКИЙ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ], то опасный уровень < 0,06 мкСм/см. ■ Убедитесь, что питающая вода не является уже очищенной (Очень низкая проводимость питающей воды может быть причиной очень низкой проводимости фильтрата). ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| PERMEATE > MAXI | Измеренная проводимость фильтрата > 194 мкСм/см (при 25°С). Если выбрана опция LOW TDS [НИЗКИЙ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ], то опасный уровень > 58 мкСм/см. ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| PRODUCT CONDUCTIVITY < MINI | Измеренное сопротивление воды после фильтра очистки или Elix модуля очень высокое ( > 94,9 МОм.см). Показываемое сопротивление не может сколько-либо превышать 18,2 МОм.см при 25°С. ■ Подержите Elix систему в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] несколько минут, чтобы удалить весь воздух, который мог попасть в детектор сопротивления. ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании? |
| --- | --- | --- |
| PRODUCT RES.<SETPOINT | Для Elix системы без фильтра очистки QGard. Сопротивление очищенной воды после Elix модуля < заданного сопротивления для очищенной воды (в норме 10МОм.см). ■ Дайте системе поработать длительное время (несколько часов) в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. Обратитесь в Millipore , если это сообщение не исчезнет. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| PROGARD TAG VOID OR TEST KEY ERROR | Тест не был выполнен корректно согласно информации на TAG-детекторе картриджа Progard TL. ■ Замените Progard TL | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| PROGARD TL EXCH. OVERDUE: XX DAYS | Progard TL следовало заменить хх дней тому назад. ■ Это сообщение исчезнет после установки нового Progard TL и обнуления программного таймера. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| PROGARD TL PACK EXHAUSTED | Картридж Progard TL изношен. На это указывает TAG детектор. ■ Замените Progard TL или пользуйтесь изношенным Progard TL до тех пор, пока не приобретёте новый. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| PROGARD TL PACK NOT IN PLACE | Progard TL установлен неправильно либо извлечён. ■ Убедитесь, что Progard TL установлен TAG-детектором вниз (см. «Как заменить картридж Progard TL»). | Аварийная остановка (красный светодиод и остановка системы). |
| PROGARD TL PACK TYPE ERROR | Тип Progard TL не был распознан при его установке. ■ Проверьте каталожный номер Progard TL по его этикетке. Замените, если необходимо. | Предупреждение (красный светодиод) |
| PROGARD TL PACK UNKNOWN | Картридж Progard TL был опознан, но информация TAG- детектора неправильная (неправильная торговая марка). ■ Нажмите “ACCEPT PROGARD” [ПРИНЯТЬ PROGARD] и продолжайте работу. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании ? |
| --- | --- | --- |
| QGARD TAG VOID OR TEST KEY ERROR | Тест был выполнен некорректно по информации TAG-детектора фильтра очистки QGard TL. ■ Замените фильтр очистки QGard TL | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| QGARD TL POLISHER NOT IN PLACE | Фильтр очистки QGard TL установлен неправильно или извлечён. ■ Убедитесь, что фильтр очистки QGard TL установлен TAG-детектором вверх. | Аварийная остановка (красный светодиод и остановка системы). |
| QGARD TL POLISHER TYPE ERROR | Тип картриджа QGard TL фильтра очистки не был опознан при установке. ■ Проверьте каталожный номер картриджа по его этикетке. Замените при необходимости. | Предупреждение (красный светодиод) |
| QGARD TL POLISHER UNKNOWN | Фильтр очистки QGard TL не был распознан Elix системой. ■ Убедитесь, что QGard TL установлен правильно. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| QUALIFICATION CONTRACT REQUESTED | . Специалист Millipore подтвердил работоспособность Elix системы. Необходимо повторное подтверждение. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| REJ. FLOW < SET POINT | Расход ОО отброса в дренаж меньше предустановленного уровня. Протестировано в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] и в режиме RINSING [СПОЛАСКИВАНИЕ]. ■ Увеличьте расход ОО отброса в дренаж ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Предупреждение (красный светодиод) |
| DIST PUMP 1 FAILURE or DIST PUMP 2 FAILURE | Elix система получила сигнал о том, что один из распределительных насосов перестал работать. ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| DIST PUMP FAILURE | . Elix система получила сигнал о том, что насос распределительного контура перестал работать. Два насоса распределительного контура сломались одновременно. ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Предупреждение (красный светодиод) |

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании ? |
| --- | --- | --- |
| DIST TEMPERATURE < 0 °C | Измеренная температура < 0 °C. ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| DIST TEMPERATURE > 50 °C | Измеренная температура > 50 °C. ■ Проверьте, действительно ли вода настолько тёплая. Снизьте температуру питающей воды. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| SERVICE CONTRACT REQUESTED | Производится техническое обслуживание Elix системы по контракту. Таймер показывает, что пора выполнять обслуживание сервисному специалисту. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| SYSTEM TEMPERATURE < 0 °C | Измеренная температура < 0 °C. ■ Обратитесь за помощью в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| SYSTEM TEMPERATURE > 50 °C | Измеренная температура > 50 °C. ■ Проверьте, действительно ли вода настолько тёплая. Снизьте температуру питающей воды. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |
| TANK EMPTY | SDS (специальная ёмкость) находится без воды. ■ Убедитесь, что эта ёмкость пуста и в данный момент наполняется. Убедитесь, что детектор уровня SDS подсоединен к Elix системе. Это сообщение исчезнет, когда вода заполнит SDS на 10%. | Предупреждение (красный светодиод) |
| TOC > SETPOINT | Измеренный ООУ > заданного уровня ООУ. Проверьте установку ООУ с помощью панельной кнопки DATA [ДАННЫЕ] в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] ■ Обратитесь в Millipore. | Программируемое сообщение – может быть введён любой тип сообщения (Техническое обслуживание завода по умолчанию) |

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании ? |
| --- | --- | --- |
| TOC METER ERROR 0 | Неисправен PCB E2Prom монитора A10. Включите/выключите Elix систему и распределительную воду на несколько минут. Если это сообщение не исчезнет, обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOC METER ERROR 1 | Преобразователь PCB A/D монитора А10 неисправен. Включите/выключите Elix систему и распределительную воду на несколько минут. Если это сообщение не исчезнет, обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOC METER ERROR 2 | Термистор монитора А10 неисправен. Включите/выключите Elix систему и распределительную воду на несколько минут. Если это сообщение не исчезнет, обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOC METER ERROR 3 | Возникли проблемы с температурной компенсацией. Включите/выключите Elix систему и распределительную воду на несколько минут. Если это сообщение не исчезнет, обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOC METER ERROR 4 | Температура воды, поступающей в монитор А10, ниже 4°С. Обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOC METER ERROR 5 | Температура воды, поступающей в монитор А10, выше 41°С. Обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOC METER ERROR 6 | Проводимость воды, поступающей в монитор А10 выше 1,1 мкСм/см. Обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOC METER ERROR 7 | Температура внутри монитора А10 в режиме анализа температуры достигла более 55°С. Обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOC METER ERROR 9 | УФ-лампа монитора А10 не включается. Обратитесь в Millipore. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |

| СООБЩЕНИЕ ЖКИ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ■ ЧТО ДЕЛАТЬ | Сообщение предупредит., об аварийной остановке или о техническом обслуживании ? |
| --- | --- | --- |
| TOC UV LAMP EXCH. OVERDUE: XX DAYS | Это сообщение появляется, когда срок службы УФ-лампы монитора А10 превышает 1 год. ■ Замените УФ-лампу монитора А10. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| TOO HIGH PUMP PRESSURE | Давление ОО насоса превышает 14 бар в течение более трёх секунд. ■ Задайте более низкое давление насоса. Обратитесь за помощью в Millipore. | Аварийная остановка (красный светодиод и остановка системы). |
| UV LAMP EXCH. OVERDUE: XX DAYS | УФ-лампу Elix системы следовало заменить хх дней тому назад. ■ Это сообщение исчезнет после установки новой УФ-лампы и обнуления программного таймера УФ-лампы. | Техническое обслуживание (жёлтый светодиод). |
| WATER DETECTED | Датчик воды (дополнение, подсоединяемое к Elix системе) обнаружил воду. Elix система останавливает работу и впускной электромагнитный клапан закрывается. ■ Уберите пролитую воду и нажмите кнопку RESUME [ПРОДОЛЖИТЬ] на панели, чтобы вернуться в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]. | Аварийная остановка (красный светодиод и остановка системы). |

# Глава 6	Информация для оформления заказа

## 6-1	Каталожные номера для расходных компонентов

| Расходный компонент | Каталожный номер | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Progard TL1 System Pretreatment Pak [Картридж для предварительной обработки системы Progard TL1] | PR0GTL0S1 | по 1 шт. в коробке |
| Progard TL1 System Cl2 autoClean Pretreatment Pak [Картридж предварительной хлорной автоочистки системы Progard TL1] | PR0GTLCS1 | по 1 шт. в коробке |
| Progard TL2 System Pretreatment Pak [Картридж для предварительной обработки системы Progard TL2] | PR0GTL0S2 | по 1 шт. в коробке |
| Progard TL2 System Cl2 autoClean Pretreatment Pak [Картридж предварительной хлорной автоочистки системы Progard TL2] | PR0GTLCS2 | по 1 шт. в коробке |
| PrePak L1 Pre-System Pretreatment Pak [картридж предсистемной предварительной обработки] | PRPK0L0S1 | по 1 шт. в коробке; к нему необходим держатель картриджа (см. дополнения ниже) |
| UV Lamp [УФ-лампа] | ZLXUVLPL1 | по 1 шт. в коробке (для замены УФ-лампы в Elix системе или в ASM) |
| QGard TL1 Polishing Pak [Картридж очистки QGard TL1] | QGARDTL01 | по 1 шт. в коробке (только для Elix системы оборудованной фильтром очистки воды) |
| A 10 UV Lamp [УФ-лампа А10] | ZFA10UV01 | по 1 шт. в коробке |

## 6-2 	Каталожные номера для дополнений

| Дополнение | Каталожный номер | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| RiOs/Elix-L Syst. Wall Bracket [настенный кронштейн для RiOs/Elix-L Syst.] | ZLXOWMBKT | Кронштейн для крепления Elix системы на стену |
| Wall Bracket PrePak L [ настенный кронштейн для PrePak L] | WBPRPKL01 | Кронштейн для крепления наружного PrePak L |
| Water Sensor RiOs/Elix-L [детектор воды RiOs/Elix-L] | TANKLK001 | Детектор воды, подсоединяемый к Elix системе |
| Water Sensor with cable [детектор воды с кабелем] | TANKLK002 | Используется для добавления второго детектора воды |
| RiOs/Elix-L Cleaning Port Kit [комплект чистящего порта RiOs/Elix-L] | ZR00CLNKT | Используется для добавления чистящего порта к Elix системе |
| RiOs/Elix-L Q-Gard TL Kit [комплект RiOs/Elix-L Q-Gard TL] | ZLXQGRDKT | С помощью этого комплекта Elix система использует фильтр очистки для деионизации воды. |
| RiOs/Elix-L Resistivity Sensor Kit [комплект детектора сопротивления RiOs/Elix-L] | ZLX0RESKT | Этот комплект позволяет передавать измеренное значение сопротивления в контуре на ЖКИ системы Elix. |
| Flow Meter Kit RiOs/Elix-L [комплект расходомера RiOs/Elix-L] | ZLXFL0WKT | С помощью этого комплекта можно подсоединить дополнительный расходомер к Elix системе. |
| System Mounting Cart [тележка под систему] | ZAFSCART1 | На этой тележке можно установить Elix систему. |
| Elix-L TOC Upgrade Kit [комплект для модернизации (ООУ) Elix-L] | ZLX0T0CKT | С помощью этого комплекта можно добавить монитор А10 к Elix системе. |

## 6-3	Каталожные номера всех Elix систем

# Глава 7	Приложения

## Приложение 1	Как заменить главный сетевой предохранитель

Для замены главного сетевого предохранителя, следуйте пошаговой инструкции, изложенной ниже.

Переведите Elix систему в режим STANDBY [ОЖИДАНИЕ].

- Выключите сетевой выключатель. Он расположен с задней стороны корпуса, прямо над тем местом, где сетевой шнур вставляется в Elix систему.

- Отсоедините сетевой шнур от Elix системы.

- Возьмите соответствующий предохранитель для замены. В держателе для предохранителя имеется запасной предохранитель. См. шаг 4.

Очень важно при замене вставлять предохранитель правильного размера. Использование неправильного предохранителя может привести к повреждению системы или возгоранию электропроводки.

| Напряжение системы | Характеристики основного сетевого предохранителя |
| --- | --- |
| 100 В пер. тока ± 10% | 10 Амп. T, 5 мм x 20 мм Millipore Номер запасной части FTPF04803 |
| 120 В пер. тока ±10% | 10 Амп. T, 5 мм x 20 мм Millipore Номер запасной части FTPF04803 |
| 230 В пер. тока ± 10% | 10 Амп. T, 5 мм x 20 мм Millipore Номер запасной части FTPF04803 |

- Пользуйтесь маленькой плоской отвёрткой, чтобы открыть держатель для предохранителя. Он находится прямо над местом, куда вставляется сетевой кабель.

- Снимите весь держатель для предохранителя целиком. Замените сгоревший предохранитель (Вы можете проверить на электрическую целостность с помощью омметра).

- Установите держатель для предохранителя на место в Elix систему. Вставьте силовой кабель на место. Включите сетевой выключатель.

- ЖКИ покажет тип системы, серийный номер Elix системы и версию программного обеспечения в течение нескольких секунд. Подождите около 10 секунд, пока эта информация не исчезнет.

- Переведите Elix систему в режим PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] или в любой другой режим, в котором система находилась до выключения.

|  | ОБРАТИТЕСЬ В MILLIPORE ЕСЛИ ГЛАВНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СНОВА СГОРИТ. |
| --- | --- |

## Приложение 2	Перед установкой:		что находится внутри комплекта поставки

Просим Вас воспользоваться этим приложением для проверки полноты доставки всех компонентов согласно заказу. Используйте контрольный список, приведённый ниже, и счёт на каждую единицу товара до того, как специалист Millipore начнёт устанавливать Вашу систему. Воспользуйтесь иллюстрациями, если Вам необходима помощь при идентификации различных компонентов.

Сделайте отметку в квадратике (, если данный предмет есть в наличии.

Обратитесь в Millipore при недостаче какого-либо предмета.

Что Вы имеете?

- Elix система

- Картридж для предварительной обработки системы Progard TL1 или TL2 (не в коробке Elix системы)

- Шнур электропитания

- Впускной электромагнитный клапан с электрокабелем, подсоединенным к Elix системе

- Руководство пользователя ("How To Use the Elix System") на бумаге; 5 языков.

- Руководство пользователя на СD (полное руководство пользователя)

В мешке аксессуаров:

- 2 чёрные полиэтиленовые трубки, наружный диаметр ½ дюйма; каждая по 5 метров

- Чёрная трубка, 8 мм наруж. диаметр, длина 5 м

- Трубная направляющая для 8-мм трубок (позволяет изгибать трубки под углом 90°)

- Уплотнитель (для трубного соединения электромагнитного клапана)

- Идентификационная пластиковая карта системы

Другие предметы (а именно, аксессуары или периферийные устройства). Запишите их данные:

Сравнил:

ФИО:

Подпись:

Дата:

Проверил:

ФИО:

Подпись:

Дата:

## Приложение 3	Постустановочный контрольный список

#### Что представляет собой постустановочный контрольный список?

Настоятельно рекомендуется, чтобы систему Elix установил специалист Millipore. Предустановочное руководство и руководство по установке не входят в данное руководств пользователя.

Просим Вас делать пометку в квадратике рядом с названием процедуры или процедур, выполненных в процессе установки систем очистки воды Elix 20, Elix 35, Elix 70, Elix 100.

В постустановочном контрольном списке повсеместно есть место для записи примечаний. Они могут быть полезны при документальном оформлении каких-либо комментариев. Например, может быть сделан и записан комментарий относительно того, что дренаж находится на расстоянии 3 метров от Elix системы. Комментарий может быть записан таим образом, чтобы отметить Ваше знание этого факта и Ваше желание выйти за рамки технических условий для завершения установки.

#### Постустановочный контрольный список

- Было ли прочитано и пересмотрено приложение 2 (в соответствии с предметами в комплекте поставки)?

- Были ли найдено направление протекания воды для впускного электромагнитного клапана (верно ли направление течения воды через впускной электромагнитный клапан)?

- Соответствуют ли техническим условиям минимальное давление и минимальный расход питающей воды?

- Соответствуют ли электропитание и электрические соединения (расстояние до силового источника, заземление) техническим условиям (эти технические условия см. в предустановочном документе)?

- Соблюдается ли максимальный предел длины для трубки ОО отброса – 2,5 метра?

- Был ли установлен картридж Progard TL так, чтобы:

- он находился на передней части Elix системы слева?

- он был установлен согласно инструкциям раздела 2-4 руководства по установке?

- Работала ли Elix система в течение 5 минут в режиме SYSTEM CLEANING [ЧИСТКА СИСТЕМЫ] (Progard TL без хлорной таблетки внутри) или в течение 20 минут в режиме SYSTEM CLEANING [ЧИСТКА СИСТЕМЫ] (с хлорной таблеткой внутри Progard TL)?

- Было ли выполнено ОО RINSE [СПОЛАСКИВАНИЕ] в соответствии с инструкциями раздела 2-6 руководства по установке? Было ли завершено ОО RINSE [СПОЛАСКИВАНИЕ]?

- Было ли проверено давление насоса в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] (проверка в соответствии с рабочей температурой – см. раздел 2-5 руководства по установке)? Было ли отрегулировано давление насоса (при необходимости)?

- Был ли измерен расход ОО отброса в дренаж?

- Была ли проверена глубина очистки Elix системы с использованием информации DATA [ДАННЫЕ] в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ]?

- Была ли изменена глубина очистки Elix системы (при необходимости) согласно разделу 2-5 руководства по установке?

- Была ли введена Date [Дата] и Time [ВРЕМЯ] в Elix систему?

- Были ли изменены единицы измерения давления (при необходимости)?

- Были ли изменены единицы для резервуара хранения (при необходимости)?

Были ли проверены величины проводимости и сопротивления в режиме PRODUCTION [ОЧИСТКА ВОДЫ] с температурной компенсацией или без температурной компенсации (в соответствии с требованиями пользователя)?

КОММЕНТАРИИ:

Сравнил:

ФИО:

Подпись:

Дата:

Проверено

ФИО:

Подпись:

Дата:

## Приложение 4	Требования к питающей воде

#### Требования к расходу питающей воды

Источник питающей воды должен иметь мощность ( 5 л/мин при минимальном давлении 2 бар.

#### Требования к давлению питающей воды

Максимальное давление питающей воды:  (( 6 бар при ( 5 л/мин (воспользуйтесь регулятором давления при необходимости)

Минимальное давление питающей воды:  ( 2 бар при ( 5 л/мин (используйте бустерный насос при необходимости)

#### Требования к трубным соединениям питающей воды

Питающая вода должна быть подведена с помощью трубы, у которой на конце имеется ½- дюймовое соединение с наружной резьбой. Этот тип соединения необходим для впускного электромагнитного клапана.

Также можно использовать соединение 1/2 дюйма NPTM или 1/2 дюйма BSP.

#### Требования к химическому составу питающей воды

- Питьевая (водопроводная) вода

- Кальций < 300 частиц/миллион (в виде CaCO3) при глубине очистки > 50%

- Максимальный LSI = +0,3

- Индекс загрязнения - Обратитесь в Millipore

- Проводимость < 2000 мкСм/см (при 25°C)

- pH 4-10

- Общий уровень хлора - Обратитесь в Millipore

#### Требования к температуре питающей воды

От 5 °C до 35 °C.