# Руководство пользователя

# Системы очистки воды

# Elix® Essential 3, 5, 10, 15 (UV)

# RiOs™ Essential 5, 8, 16, 24

# Введение

# Поздравляем!

Благодарим Вас за приобретение нашей системы очистки воды.

Любые вопросы и замечания Вы можете на править в адрес Millipore.

# Через Интернет

На сайте компании Millipore Вы найдете адреса, номера телефона/факса и прочую информацию.

Адрес сайта:

www.millipore.com

www.millipore.com/techservice

www.millipore.com/lab_water

Адрес производства:

Millipore SAS 67120

Molsheim

France

# Безопасность

Пожалуйста, следуйте данному Руководству  при работе с системой очистки воды. В частности, обязательно должны быть выполнены требования гидравлических и электрических спецификаций. Очень важно использовать систему в соответствии с Руководством; нарушение данного требования может сделать использование системы очистки воды небезопасным.

|  | Знак ВНИМАНИЕ означает инструкции которые следует выполнять особенно тщательно. |
| --- | --- |
|  | Эти знаки означают необходимость использования соответствующего защитного оборудования. Следует надеть защитные очки и перчатки. |
|  | Наклейка УФ ОБЛУЧЕНИЕ находится в тех частях корпуса системы, где возможно проникновение ультрафиолетовых лучей. |
|  | Наклейка ОПАСНО находится в представляющих опасность частях корпуса системы. |
|  | Наклейка ЗАЗЕМЛЕНИЕ находится на корпусе системы в точке электрического заземления. |
|  | Наклейка ОПАСНО! ЭЛЕКТРИЧЕСТВО находится на корпусе системы в местах где возможно поражение электрическим током. |

# ВАЖНО!

Система очистки воды должна быть установлена и работать в сухом чистом помещении. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом требований к окружающей среде данного Руководства.

Система очистки воды не предназначена для использования в домашних условиях.

Отключение системы очистки воды на длительный срок может привести к разряду батареи часов, в результате показания часов и даты могут быть нарушены. Если систему очистки воды необходимо отключить на длительное время, используйте режим “Lab closed”, либо проведите процедуру инсталляции при последующем включении. Свяжитесь с сервисным инженером Millipore.

Регулярно сохраняйте журнал работы системы – каждые 3 или 6 месяцев.

# Документация

Руководство пользователя, поставляемое вместе с системой очистки воды, важно для правильного использования и технического обслуживания системы в соответствии с рекомендациями производителя.

Система очистки воды поставляется с двумя документами:

- Руководство пользователя, в котором описаны все спецификации, режимы работы и функции системы очистки воды

- Краткое руководство, в котором Вы быстро найдете описание процедур технического обслуживания и информацию о работе системы.

Информация в данных документах может быть необходима при проведении технического обслуживания и при рутинной работе с системой очистки воды. Рекомендуем Вам хранить документы в легкодоступном безопасном месте.

Для безопасного хранения документов используйте пластиковую папку, поставляемую в комплекте с системой очистки воды. При желании Вы можете приклеить папку к стенке системы и хранить документы в папке.

# Обзор системы очистки воды

В данном разделе описаны составные части системы очистки воды.

| Номер | Описание | Номер | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название и тип системы очистки воды | 6 | Электрические соединения |
| 2 | Дисплей и клавиатура | 7 | Гидравлические соединения |
| 3 | Картридж предварительной очистки Progard® | 8 | ID и серийный номер системы очистки воды |
| 4 | Крепеж картриджа Progard® | 9 | Внешний блок питания* |
| 5 | Порт для санитизации/очистки |  |  |

*Для отключения системы очистки воды, отключите шнур электропитания от розетки. Шнур электропитания должен быть постоянно подключен к розетке.

# Использование клавиатуры

В данном разделе дано описание клавиатуры и ее использования.

| Номер | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Кнопка РЕЖИМ Эта кнопка используется для переключения между разными режимами работы системы очистки воды: Режим Standby, Режим Ready, Режим Configuration. Для перехода из режима Standby в режим Ready нажмите кнопку дважды. Для перехода из режима Ready в режим Standby нажмите кнопку один раз. |
| 2 | Кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО Эти кнопки используются для навигации по меню. Также используйте эти кнопки для изменения конфигурации или изменения установленных критических значений параметров. |
| 3 | Кнопка ПОДТВЕРДИТЬ Эта кнопка используется для подтверждения изменения или необходимого действия. Также используется для сохранения изменений конфигурации системы. |
| 4 | Индикатор активной кнопки В зависимости от текущего режима работы доступны 3 различных индикатора. Индикатор подсказывает Вам, какая из кнопок активна в данном режиме работы. Ниже приведен пример: 3 индикатора активной кнопки: - Нажмите на кнопку (кнопка РЕЖИМ) для переключения режима работы. - Нажмите на кнопку для навигации по меню. - Нажмите на кнопку (кнопка ПОДТВЕРДИТЬ) для конфигурации режима ЕСО.. 2 индикатора активной кнопки: - Нажмите на кнопку (кнопка РЕЖИМ) для переключения режима работы. - Нажмите на кнопку для навигации по меню.. 1 индикатор активной кнопки: - Нажмите на кнопку (кнопка РЕЖИМ) для переключения режима работы.. |

# Содержание

Необходимые компоненты	11

Проверка необходимых компонентов	12

Программное обеспечение Millitrack® (опционально)	13

Система	15

Индикаторы на дисплее	16

Режимы работы	18

Принцип и режимы работы системы	19

Техническое обслуживание	20

Настройка параметров системы	21

Просмотр параметров работы системы	23

Схема меню системы	24

Замена расходных материалов	25

Замена картриджа Progard	26

Санитизация и очистка	29

Очистка RO мембраны хлорной таблеткой	30

Очистка RO мембраны кислотой/основанием (рН)	31

Прочие функции	33

Сохранение энергии – режим ЕСО	34

Система не используется в течение долгого времени – режим Lab Closed	35

Сообщения об ошибках	37

Коды ошибок	38

Устранение неисправностей	39

Химические и технические спецификации	41

Спецификации и требования	42

Правовая информация	45

Замечание	46

Авторские права	46

Торговые марки	46

Гарантия на продукцию и ограничение ответственности	47

Утилизация	47

Каталожные номера	49

Каталожные номера расходных материалов	50

Каталожные номера дополнительных расходных материалов	50

Каталожные номера дополнительного оборудования	51

Каталожные номера системы	51

Необходимые компоненты

Проверка необходимых компонентов

Перед началом инсталляции системы проверьте наличие всех необходимых компонентов.

Необходимые компоненты перечислены ниже:

- Система очистки воды (А)

- Руководство пользователя и Краткое руководство (В)

- Внешний блок питания (С)

- Картридж предварительной очистки Progard

- Пакет с аксессуарами содержащий:

- Трубки

- Фитинги

- Шнур электропитания

- Направляющие изгиба трубок

Программное обеспечение Millitrack® (опционально)

Программное обеспечение Millitrack является ограниченной версией GUI (графический интерфейс пользователя) разработанной по технологии AJAX (асинхронный JavaScript и XML). Программа генерирует интерактивные веб-страницы через координатный компьютер или по локальной сети через протокол TCP/IP.

Программное обеспечение Millitrack позволяет лаборантам непрерывно следить за показателями качества производимой воды через интернет-браузер.

Также пользователи программного обеспечения Millitrack в режиме реального времени через протокол TCP/IP имеют доступ к интерактивным веб-страницам с информацией о статусе, конфигурации, параметрах качества, настройках, идентификации и панели инструментов системы очистки воды.

Основные преимущества:

- Собственный графический интерфейс пользователя.

- Удаленное управление системой очистки воды в режиме реального времени.

- Возможность печати и экспорта данных в формате  XML.

- Совместимость с любыми лабораторными базами данных, такими как LIMS, ELN, SDMS/ECM.

Система

Индикаторы на дисплее

Ниже приведено описание каждого индикатора, который может быть отображен на дисплее.

| Номер | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы состояния системы |  |
|  |  | - Техобслуживание: Система находится в режиме Standby. Можно проводить техническое обслуживание. |
|  |  | - Конфигурация: Можно изменять параметры системы, например, установленные критические значения. |
|  |  | - Песочные часы: Система занята. Невозможно предпринять никакие действия. |
| 2 | Предупреждение о необходимости технического обслуживания или сообщение об ошибке (слева направо) |  |
|  |  | - Необходима очистка хлорной таблеткой: Проведите процедуру очистки RO-мембраны хлорной таблеткой. |
|  |  | - Необходимо провести санитизацию системы. |
|  |  | - Сопротивление производимой воды ниже установленного критического значения. |
|  |  | - Низкое давление воды в водопроводе. |
|  |  | - Обнаружена протечка (если установлен датчик воды). |
|  |  | - Свяжитесь с инженером Millipore. |
| 3 | Поле цифр для отображения: |  |
|  |  | - Значений параметров конфигурации. - Параметров качества производимой воды. - Кодов ошибок. |
| 4 | Поле значений: |  |
|  |  | - ‘ (минуты). - MΩ.cm (МегаОм сантиметр). - μS/cm (микросименс на сантиметр). - °C (температура в градусах Цельсия). - % (проценты). |

| 5 |  | - Индикатор статуса расходных материалов указывает на необходимость проведения технического обслуживания. - Более подробную информацию Вы найдете в Кратком Руководстве или в разделе «Замена расходных материалов» данного Руководства. |
| --- | --- | --- |
| 6 |  | - Уровень воды в баке представлен шкалой с 10 делениями. Каждое деление шкалы соответствует 10% от объема бака. - Индикатор уровня воды в баке начинает мигать когда бак пуст. |

Режимы работы

Ниже приведено описание различных режимов работы системы очистки воды.

|  | Система находится в режиме Standby или технического обслуживания. Бак полон на 70%. Индикатор говорит о необходимости проведения технического обслуживания. |
| --- | --- |
|  | Система находится в режиме Standby или технического обслуживания. Индикатор говорит о необходимости проведения технического обслуживания. Поле цифр означает что идет процесс очистки системы хлорной таблеткой. |
|  | Индикатор конфигурации означает параметры системы. Поле цифр означает настройки режима ЕСО. |
|  | Система находится в режиме Ready, Tank filling или Tank full. Бак полон на 90%. Сопротивление производимой воды 15 MΩ.cm. |
|  | Бак полон на 70%. Сопротивление производимой воды 15 MΩ.cm. Картридж Progard следует заменить через 15 дней: сделайте заказ нового картриджа. |
|  | Дисплей желтого цвета и индикатор означают, что необходимо заменить картридж Progard. Сопротивление производимой воды 15 MΩ.cm. |
|  | Дисплей желтого цвета и индикатор означают, что необходимо провести очистку системы хлорной таблеткой. Сопротивление производимой воды 15 MΩ.cm. |
|  | Дисплей желтого цвета, ошибка №20 и индикатор . Система определила незначительную ошибку, не влияющую на нормальное функционирование. Смотрите раздел «Коды ошибок» на стр 37. |
|  | Дисплей красного цвета и индикатор . Система определила значительное отклонение от нормальных условий работы. В данном примере система определила низкое давление водопроводной воды и остановила работу. Необходимо устранить причину появления ошибки. |
|  | Дисплей красного цвета, ошибка №02 и индикатор . Система определила значительное отклонение от нормальных условий работы. Смотрите раздел «Коды ошибок» на стр 37 или свяжитесь с Millipore. |
|  | Дисплей красного цвета и индикатор : картридж Progard не на своем месте. Индикатор означает проведение технического обслуживания. |

Принцип и режимы работы системы

Система очистки воды RiOs Essential производит очищенную воду типа III. Система очистки воды Elix Essential производит очищенную воду типа II. Очищенная вода может храниться в специальном баке (при наличии бака).

Система очистки воды Elix Essential очищает водопроводную воду с помощью картриджа Progard, обратноосмотической мембраны и модуля электродеионизации (“EDI”). В системе очистки воды RiOs Essential нет модуля EDI.

Описание режимов работы системы:

| TANK FILLING | Идет наполнение бака водой типа II (после EDI модуля) или III (после обратноосмотической мембраны). Датчик уровня запускает и останавливает этот режим работы системы. |
| --- | --- |
| FLUSH | Идет периодическая промывка RO мембраны. Промывка позволяет обновить воду в мембране, если она не используется некоторое время. |
| RINSING | Система определила, что RO мембрана нуждается в дополнительной промывке перед тем, как вода будет поступать далее в EDI модуль. |
| SANITIZATION | Существует несколько типов санитизации системы. Более подробную информацию Вы найдете в разделе Техническое обслуживание данного Руководства. |
| CLEANING | Очистка системы проводится кислотным или основным раствором. Для проведения этого типа очистки Вы можете приобрести специальные реагенты. Каталожные номера реагентов приведены в разделе Информация для заказа данного Руководства. |

Техническое обслуживание

Часть информации о необходимом техническом обслуживании может отображаться на дисплее.

|  | CL2 В этом режиме можно проводить очистку RO мембраны хлорной таблеткой. |
| --- | --- |
|  | РН В этом режиме может быть проведена очистка системы кислотным или основным раствором. |
|  | SAN В этом режиме может быть проведена санитизация системы сервисным инженером Millipore. |
|  | LF 02 В этом режиме таймер срока службы УФ лампы 254 нм может быть обнулен сервисным инженером Millipore. Обнуление таймера необходимо после каждой замены лампы. |
|  | LF 03 В этом режиме таймер срока службы УФ лампы модуля ASM (если модуль установлен и активирован) может быть обнулен сервисным инженером Millipore. Обнуление таймера необходимо после каждой замены лампы. |
|  | Lab C Через это меню может быть активирован режим “Lab Closed”. |

Настройка параметров системы

Доступ для настройки всех параметров системы.

|  | SP 01 Установленное критическое значение уровня воды в баке, при котором система переходит в режим наполнения бака. |
| --- | --- |
|  | SP 02 Установленное критическое значение % режекции RO мембраны. Если текущая режекция ниже установленного значения, система выдает сообщение об ошибке. % режекции означает содержание ионов в воде прошедшей через RO мембрану по отношению к содержанию ионов в воде поступающей на мембрану. |
|  | SP 03 Установленное критическое значение сопротивления или проводимости производимой воды. Если текущее значение сопротивления (проводимости) ниже (выше) установленного критического значения, система выдает сообщение об ошибке. |
|  | DATE Меню для установки даты и времени. |
|  | IP AD Используется с программным обеспечением Millitrack. В этом меню отображается текущий IP адрес системы. |
|  | IP DF Используется с программным обеспечением Millitrack. В этом меню текущий IP адрес системы может быть изменен и восстановлен по умолчанию. |
|  | ЕСО Меню для активации либо деактивации режима сохранения энергии. |
|  | ASM В этом меню может быть активирован модуль автоматической санитизации ASM. |
|  | С- - - Меню с ограниченным доступом. Используется сервисным инженером. |

# Пример изменения конфигурации системы: изменение даты и времени

| 1 – Система находится в режиме Standby. Нажмите на правую стрелку . | 2 – В меню технического обслуживания нажмите . | 3 – Нажимайте на правую стрелку до появления меню даты (dAtE). |
| --- | --- | --- |
| 4 – Нажмите для входа в меню даты (dAtE). | 5 – Установите год с помощью стрелок и нажмите . | 6 – Установите месяц с помощью стрелок и нажмите . |
| 7 – Установите день с помощью стрелок и нажмите . | 8 – Дата установлена. |  |
| 9 – Для установки времени нажмите . | 10 – Установите час с помощью стрелок и нажмите . | 11 – Установите минуты с помощью стрелок и нажмите . |

Просмотр параметров работы системы

Для доступа к меню параметров работы системы в режиме Ready или Tank filling нажмите и удерживайте в течении 2 секунд левую либо правую стрелку .

|  | Для отображения проводимости водопроводной воды нажмите . |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для отображения проводимости воды поступающей на RO мембрану нажмите . |  |
|  | Для отображения температуры воды на RO мембране нажмите . |  |
|  | Для отображения давления на RO мембране нажмите . |  |
|  | Для отображения % режекции RO мембраны нажмите . |  |
|  | В системе Elix Essential для отображения воды прошедшей через RO мембрану нажмите |  |

Замечание:

Качество производимой воды и ее температура отображаются на дисплее в основном меню.

| В системе RiOs Essential проводимость воды прошедшей через RO мембрану отображается в основном меню: | В системе Elix Essential сопротивление или проводимость производимой воды отображается в основном меню: |
| --- | --- |
| Нажмите стрелку чтобы увидеть температуру. | Нажмите стрелку чтобы увидеть температуру. |

Схема меню системы

Ниже приведена схема меню системы очистки воды.

# Режим Standby или режим технического обслуживания

# Режим Ready или режим наполнения бака

Замена расходных материалов

Замена картриджа Progard

Когда на дисплее системы появляется значок   закажите новый картридж Progard.

Когда дисплей системы становится желтым  замените картридж.

Замечание:

Одновременно с заменой картриджа Progard рекомендуется проводить замену вентиляционного фильтра (Vent Filter). Также рекомендуется проводить очистку сетчатого фильтра в месте подключения к водопроводу.

# Отсоедините использованный картридж

Переведите систему в режим Standby, нажав на кнопку РЕЖИМ .

- Освободите крепление, подняв ручку.

- Отсоедините использованный картридж.

Замечание:

После отсоединения использованного картриджа Progard, дисплей системы станет красным. Это нормально. Экран системы примет обычный цвет после установки нового картриджа.

# Установка нового картриджа

Выньте новый картридж из коробки. Снимите два защитных колпачка с портов в верхней части картриджа.

|  | Обратите внимание на уплотнительное кольцо внутри каждого порта. Проверьте что каждое кольцо вставлено в порт ровно и до упора. |
| --- | --- |

- Установите нижнюю часть картриджа Progard в небольшое отверстие в корпусе системы. Поставьте картридж ровно – так чтобы порты в верхней части картриджа оказались напротив портов системы.

- Надавите на верхнюю часть картриджа.

- Опустите ручку крепления для фиксации картриджа на месте.

  - Новый картридж определен системой

  - Сообщение на дисплее просит начать промывку картриджа Progard: нажмите и удерживайте кнопку  в течении 1 секунды.

  - Дождитесь окончания промывки картриджа Progard через 15 минут.

Санитизация и очистка

Очистка RO мембраны хлорной таблеткой

Хлорная таблетка используется для периодического удаления биопленки с внешней стороны обратноосмотической мембраны.

Когда на дисплее системы появляется предупреждающее сообщение , переведите систему в режим Standby, нажав на кнопку .

| 1. С помощью специальной насадки открутите крышку порта санитизации системы. | 2. Снимите крышку и положите таблетку в порт. Используйте пинцет! | 3. Закрутите крышку. Проверьте уплотнительное кольцо. Замечание: не используйте насадку для закручивания крышки – крышка может быть закручена слишком сильно. |
| --- | --- | --- |

# Запустите процедуру санитизации

| 1. Нажмите и удерживайте кнопку в течении 1 секунды для запуска процедуры санитизации. | 2. Процедура санитизации длится 19 минут. | 3. Система переходит в режим Ready или режим наполнения бака. |
| --- | --- | --- |

Очистка RO мембраны кислотой/основанием (рН)

Периодически может понадобиться удалить слой минеральных или органических отложений с поверхности обратноосмотической мембраны. Это можно сделать с помощью реагента рН Cleaner поставляемого Merck Millipore. Для получения более подробной информации об использовании реагента свяжитесь с представителем Merck Millipore.

Для начала процедуры очистки переведите систему в режим Standby, нажав на кнопку .

| 1. С помощью специальной насадки открутите крышку порта санитизации системы. | 2. Снимите крышку и положите пакетик с реагентом в порт. | 3. Закрутите крышку. Проверьте уплотнительное кольцо. Замечание: не используйте насадку для закручивания крышки – крышка может быть закручена слишком сильно. |
| --- | --- | --- |

Запустите процедуру рН очистки

| 1. В режиме Standby нажмите кнопку . | 2. Нажмите на правую стрелку для перехода к рН очистке. | 3. Нажмите и удерживайте кнопку в течении 1 секунды для запуска процедуры рН очистки. |
| --- | --- | --- |
| 4. Процедура очистки длится 82 минуты. | 5. После окончания очистки нажмите кнопку для перехода системы в режим Standby. |  |
| 6. Открутите крышку и удалите использованный пакетик с реагентом. | 7. Закрутите крышку и переведите систему в режим наполнения бака дважды нажав на кнопку . |  |

Прочие функции

Сохранение энергии – режим ЕСО

При активации режима ЕСО система очистки воды расходует меньше электроэнергии когда дисплей системы не используется. Если дисплей системы не используется в течении 15 минут, его подсветка автоматически гаснет.

Режим ЕСО выключается при нажатии на любую кнопку клавиатуры или при наличии любого предупреждающего сообщения отображаемого на дисплее (предупреждающего индикатора или кода ошибки).

# Настройка режима ЕСО

| 1. Переведите систему в режим Standby нажав кнопку . | 2. Нажмите кнопку еще раз. | 3. Вы вошли в меню конфигурации. |
| --- | --- | --- |
| 4. Нажимайте на правую стрелку до тех пор пока на экране не появится ЕСО. | 5. Нажмите на кнопку для выбора YES (режим ЕСО активирован) или… | 6. no (режим ЕСО не активирован). Нажмите на кнопку для подтверждения выбора и выхода. |

Система не используется в течение долгого времени – режим Lab Closed

Если система не используется в течение долгого времени, Вы можете использовать режим Lab Closed. В этом режиме качество производимой воды поддерживается на приемлемом уровне путем периодической автоматической промывки системы.

|  | Не отключайте электропитание системы более чем на 7 дней! Показания даты и времени системы могут быть нарушены. Если электропитание системы отключалось на продолжительное время, свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| --- | --- |

| 1. Вставьте один конец трубки в шаровой клапан. Поместите другой конец трубки в слив. 2. Откройте клапан. |  |
| --- | --- |

Настройка режима Lab Closed

| 1. Переведите систему в режим Standby нажав кнопку . | 2. Нажимайте на правую стрелку до тех пор пока на экране не появится LAbC | 3. Нажмите на кнопку для активации режима Lab Closed. |
| --- | --- | --- |

# Выход из режима Lab Closed

| 1. Закройте шаровой клапан в нижней части бака. | 2. Нажмите и удерживайте кнопку в течении 1 секунды. | 3. Система перейдет в режим наполнения бака. |
| --- | --- | --- |

Сообщения об ошибках

Коды ошибок

Код ошибки всегда сопровождается индикатором  и отображается в одном из двух видов:

| Желтое предупреждающее сообщение: | Красное сообщение об ошибке: |
| --- | --- |

Ниже приведен список кодов ошибок.

| Код | Описание | Что делать? |
| --- | --- | --- |
| Er:01 | Слишком высокая проводимость водопроводной воды | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:02 | Слишком высокая температура водопроводной воды | Смотри следующую страницу. |
| Er:03 | Слишком высокая проводимость воды после RO мембраны | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:04 | Слишком низкий % режекции | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:05 | Слишком низкая проводимость воды на входе RO мембраны | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:06 | Слишком высокая проводимость воды на входе RO мембраны | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:07 | Слишком низкая температура воды после RO мембраны | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:08 | Слишком высокая температура воды после RO мембраны | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:09 | Слишком низкая проводимость воды после RO мембраны | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:10 | Слишком высокая проводимость воды после RO мембраны | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:11 | Слишком низкая температура воды после EDI модуля (только система Elix) | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:12 | Слишком высокая температура воды после EDI модуля (только система Elix) | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:13 | Слишком низкое сопротивление воды после EDI модуля (только система Elix) | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:14 | Слишком высокое сопротивление воды после EDI модуля (только система Elix) | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:20 | Сетевой кабель не подключен | Смотри следующую страницу. |
| Er:21 | Нет ответа от DHCP сервера | Свяжитесь с системным администратором. |
| Er:22 | Некорректный IP адрес | Свяжитесь с системным администратором. |
| Er:24 | Замените УФ лампу 254 нм (только система Elix) | Смотри следующую страницу. |
| Er:25 | Проверьте УФ лампу 254 нм (только система Elix) | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:26 | Замените УФ лампу ASM | Смотри следующую страницу. |
| Er:27 | Проверьте УФ лампу ASM | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |
| Er:30 | Микропроцессор Coldfire не отвечает | Свяжитесь с сервисным инженером Millipore. |

Устранение неисправностей

| Индикатор или ошибка | Что делать? |
| --- | --- |
|  | - Сопротивление производимой воды меньше установленного критического значения, либо проводимость воды после RO мембраны больше установленного критического значения. - Проверьте, что все расходные материалы были заменены вовремя. |
|  | - Зафиксировано низкое давление водопроводной воды (0.5 бар). - Проверьте, что кран подачи водопроводной воды открыт. - Проверьте давление воды в водопроводе. - Проверьте, что регулятор давления правильно настроен и работает (если установлен регулятор давления). |
|  | - Обнаружена протечка воды. |
| Er:02 | - Температура водопроводной воды больше 35°С. - Проверьте, что температура водопроводной воды действительно больше 35°С. Смотри требования к водопроводной воде для работы системы в соответствии со спецификацией производителя. |
| Er:20 | - Сетевой кабель не подсоединен: отмените предупреждающее сообщение или подсоедините сетевой кабель. |
| Er:24 | - Замените УФ лампу 254 нм: УФ лампа выработала свой срок службы. - Свяжитесь с представителем Millipore для замены УФ лампы 254 нм. |
| Er:26 | - Замените УФ лампу модуля ASM: УФ лампа выработала свой срок службы. - Свяжитесь с представителем Millipore для замены УФ лампы модуля ASM. |

Химические и технические спецификации

Спецификации и требования

# Спецификации производимой воды

| Удаление ионов (RiOs Essential) | > 95% |
| --- | --- |
| Удаление частиц (RiOs Essential) | > 99% |
| Сопротивление | > 5 MΩ.см при 25 °С |
| Проводимость | < 0.2 µСименс при 25 °С |
| Содержание органического углерода (ТОС) | < 30 ppb |
| Содержание микроорганизмов (Elix) | < 100 КОЕ/мл |
| Содержание микроорганизмов (Elix UV) | < 10 КОЕ/мл |
| Растворенный кремний | < 5 ppb |
| Максимальная длина трубок между системой и баком | 6 м |

# Производительность системы

| Elix Essential 3 (UV) | 3 литра/час |
| --- | --- |
| Elix Essential 5 (UV) | 5 литров/час |
| Elix Essential 10 (UV) | 10 литров/час |
| Elix Essential 15 (UV) | 15 литров/час |
| RiOs Essential 5 | 5 литров/час |
| RiOs Essential 8 | 8 литров/час |
| RiOs Essential 16 | 16 литров/час |
| RiOs Essential 24 | 24 литров/час |

# Требования к водопроводной воде

| Давление | 1 – 6 бар |
| --- | --- |
| Производительность | более 5 литров/мин при 2 бар |
| Тип | водопроводная |
| Температура | 5 – 35 °С |
| Проводимость | 100 – 2000 µСименс/см при 25°С |
| рН | 4 – 10 |
| Индекс насыщения Ланжелье | менее 0.3 |
| Общее содержание свободного хлора | менее 3 ppm |

# Габариты системы очистки воды

# Вес

| Вес сухой системы (Elix Essential 3, 5, 10, 15 UV) | 14 кг |
| --- | --- |
| Вес в рабочем состоянии (Elix Essential 3, 5, 10, 15 UV) | 19 кг |
| Вес сухой системы (RiOs Essential 5, 8, 16, 24) | 12,2 кг |
| Вес в рабочем состоянии (RiOs Essential 5, 8, 16, 24) | 17 кг |

# Электрические спецификации

| Напряжение | 100 – 240 VAC |
| --- | --- |
| Частота | 50 – 60 Гц |
| Энергопотребление | 150 Ватт |

# Требования к окружающей среде

| Высота над уровнем моря | Менее 2000 м |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды (рабочая) | 5 – 40 °С |
| Температура окружающей среды (хранение) | 5 – 40 °С |
| Категория инсталляции | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Относительная влажность при работе и хранении | Менее 80 % без конденсации |
| Уровень шума | Менее 50 дБ на расстоянии 1 м |

Правовая информация

Замечание

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может рассматриваться как обязательства корпорации Millipore. Корпорация Millipore не несет ответственности за возможные ошибки, содержащиеся в данном документе. На момент публикации данное руководство считается полным и точным. Корпорация Millipore не несет ответственности за повреждения, связанные с использованием данного руководства.

Мы производим и продаем системы очистки воды, разработанные для получения чистой и сверхчистой воды с особыми характеристиками (мкСименс/см, Т, ТОС, КОЕ/мл, Ед.Энд./мл.) получаемой после прохождения входной воды установленной спецификации через правильно установленную и работающую в соответствии с требованиями поставщика систему очистки воды.

Гарантия не распространяется на специфичные приложения. Пользователь несет ответственность за применение и удовлетворение качества производимой воды нормам/требованиям для специфичных приложений. Также пользователь несет всю ответственность за результат полученный при использовании очищенной воды.

Авторские права

© 2011 Millipore Corporation. Отпечатано во Франции. Все права защищены. Данное Руководство либо его часть не может быть воспроизведена в любом виде без письменного разрешения правообладателя.

Торговые марки

Millipore является зарегистрированной торговой маркой Millipore Corporation.

Elix, Progard и Millitrack являются зарегистрированными торговыми марками Millipore Corporation. RiOs является торговой маркой Millipore Corporation.

Марка “M” является торговой маркой Millipore Corporation.

Velcro является зарегистрированной торговой Velcro Industries, B.V.

Все остальные торговые марки являются торговыми марками соответствующих производителей.

Гарантия на продукцию и ограничение ответственности

Гарантийные обязательства и ограничения ответственности, перечисленные в данном Руководстве, Вы можете найти на сайте http://www.millipore.com/ec/cp3/terms на странице “Terms and conditions of Sale” применительно к Вашему региону.

Утилизация

|  | Директива 2002/96 ЕС: Только для пользователей из Европы Символ “перечеркнутая корзина” на продукте либо его упаковке означает, что продукт не может быть утилизирован как бытовые отходы. По окончании срока службы система очистки воды должна быть сдана в организацию по переработке электрооборудования. Надлежащая утилизация оборудования, содержащего электронные компоненты помогает уменьшить вред наносимый окружающей среде и здоровью человека. Надлежащая переработка подобных отходов помогает защитить окружающую среду и сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке продуктов, содержащих электронные компоненты, пожалуйста обратитесь в Вашу местную организацию по переработке подобных продуктов. |
| --- | --- |

Каталожные номера

Каталожные номера расходных материалов

| Название | Описание | Каталожный номер |
| --- | --- | --- |
| PROGARD T2 | Картридж предварительной очистки | POG0T0S2 |
| PROGARD T2 WITHOUT SILVER | Картридж предварительной очистки | POG0T0S2US |
| PROGARD T2 WITHOUT POLYPHOSPHATE | Картридж предварительной очистки | POG0TNP2 |
| PROGARD T2 WITHOUT POLYPHOSPHATE WITHOUT SILVER | Картридж предварительной очистки | POG0TNP2US |
| SANITIZATION TABLETS | Хлорные таблетки (50 в упаковке) | ZWCL01F50 |
| SANITIZATION TABLETS – только для США | Хлорные таблетки (24 в упаковке) | 5874316024 |
| SANITIZATION TABLETS – только для Канады | Хлорные таблетки (24 в упаковке) | 5874316024C |
| RO ACID CLEANER | Пакетик с кислотой (12 в упаковке) | ZWACID012 |
| RO BASE CLEANER | Пакетик с основанием (12 в упаковке) | ZWBASE012 |
| PE RESERVOIR VENT FILTER SODA LIME | Для воды типа II | TANKMPK02 |
| PE RESERVOIR VENT FILTER 0.22 µm | Мембранный фильтр | TANKMPK22 |
| UV LAMP 254 NM | УФ лампа 254 нм | ZLXUVLP01 |

Каталожные номера дополнительных расходных материалов

| Название | Описание | Каталожный номер |
| --- | --- | --- |
| PACK SUPPORT | Держатель внешнего картриджа предварительной очистки | ZFPACKSP2 |
| PREPAK | Внешний картридж предварительной очистки | PRPK00001 |
| PREPAK WITHOUT SILVER | Внешний картридж предварительной очистки | PRPK00001US |

Каталожные номера дополнительного оборудования

| Название | Описание | Каталожный номер |
| --- | --- | --- |
| PE RESERVOIR 30 | Круглый полиэтиленовый резервуар | TANKPE030 |
| 30 L PE UNDERBENCH TANK | Круглый резервуар под стол | TANKBI030 |
| PE RESERVOIR 60 | Круглый полиэтиленовый резервуар | TANKPE060 |
| PE RESERVOIR 100 | Круглый полиэтиленовый резервуар | TANKPE100 |
| 100 L PE UNDERBENCH TANK | Квадратный резервуар под стол | ZBITANK01 |
| SDS 200 | 200 л SDS бак (без аксессуаров) | TANK00200 |
| TANK CONNECTION KIT | Набор для подсоединения AFS к SDS | SDSAFSCKT |
| TANK LEVEL SPLITTER | Разветвитель для отображения уровня воды в баке | ZSTWINLX2 |
| ASM 2011 | Модуль автоматической санитизации | TANKASMES |
| WATER SENSOR | Датчик протечки | ZFWATDET4 |
| WALL MTG BRACKET | Скоба для крепления системы очистки воды на стене | SYSTFIX01 |
| EXTERNAL RELAY KIT | Рэле предупреждающих сообщений/сообщений об ошибке | KITRELESS |
| SANITIZATION KIT | Набор для санитизации системы | SANKIT004 |

Каталожные номера системы

| Название | Описание | Каталожный номер |
| --- | --- | --- |
| Elix Essential 3 |  | ZLXE003WW |
| Elix Essential 5 |  | ZLXE005WW |
| Elix Essential 10 |  | ZLXE010WW |
| Elix Essential 15 |  | ZLXE015WW |
| Elix Essential 3 UV | С УФ лампой 254 нм | ZLXEV03WW |
| Elix Essential 5 UV | С УФ лампой 254 нм | ZLXEV05WW |
| Elix Essential 10 UV | С УФ лампой 254 нм | ZLXEV10WW |
| Elix Essential 15 UV | С УФ лампой 254 нм | ZLXEV15WW |
| RiOs Essential 5 |  | ZR0E005WW |
| RiOs Essential 8 |  | ZR0E008WW |
| RiOs Essential 16 |  | ZR0E016WW |
| RiOs Essential 24 |  | ZR0E024WW |